## GA01
NUM | PointRow | PointPhase | PointTag | PointTitle | TempSet | HgenTempSet | HgenRhSet | Temp | Dew | DewSampleTs | DewPressurePreseal | P | PSample | PpmH2oDewPressureSource | ppm_CO2_Tank | PressureTarget | AnalyzerCoverage | UsableAnalyzers | ExpectedAnalyzers | PointIntegrity | MissingAnalyzers | UnusableAnalyzers | ValidFrames | TotalFrames | FrameStatus | ppm_H2O_Dew | ppm_CO2 | ppm_H2O | R_CO2 | R_CO2_dev | R_H2O | R_H2O_dev | Raw_REF | Raw_CO2 | Raw_H2O | T1 | T2 | BAR
1 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | -20.29 | -52.78 | 2026-04-10T14:19:13.553 |  | 1013.668 | 1013.668 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.027451 | 0 | 0 | 1.3452 | 0.00025 | 0.8294 | 0.000149 | 3511.7 | 4721 | 2912.5 | -19.085 | -19.03 | 100.12
2 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | -20.275 | -51.775 | 2026-04-10T14:23:29.745 |  | 1010.7764 | 1010.7764 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.031247 | 265.2923 | 0 | 1.2198 | 8.8e-05 | 0.82995 | 0.000108 | 3519.1 | 4291.7 | 2920.6 | -19.151 | -19.227 | 99.453
3 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | -9.93 | -46.126 | 2026-04-10T15:33:02.464 |  | 1012.7867 | 1012.7867 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.062249 | 0 | 0 | 1.3399 | 0.000365 | 0.8207 | 0.000221 | 3452.3 | 4625.3 | 2833.8 | -9.55 | -9.507 | 100.812
4 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | -9.89 | -46.061 | 2026-04-10T15:38:58.600 |  | 1010.0995 | 1010.0995 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.062901 | 280.9564 | 0 | 1.2169 | 0.000143 | 0.82108 | 0.000148 | 3458.8 | 4209 | 2839.8 | -9.519 | -9.37 | 100.189
5 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 0.554 | -20.633 | 2026-04-10T17:36:55.183 |  | 1009.6442 | 1009.6442 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.96255 | 305.098 | 0 | 1.213 | 0.000284 | 0.81087 | 0.000231 | 3390.2 | 4110.6 | 2749.1 | 1.536 | 1.555 | 101.069
6 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 0.55 | -19.257 | 2026-04-10T17:41:19.237 |  | 1021.5565 | 1021.5565 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.0856 | 852.8708 | 0 | 1.096 | 0.000245 | 0.81146 | 0.000375 | 3398.3 | 3723.3 | 2757.1 | 1.475 | 1.561 | 103.847
10 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.86 | -18.914 | 2026-04-10T19:16:03.280 |  | 1014.2727 | 1014.2727 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1297 | 0 | 0 | 1.3278 | 0.000333 | 0.79966 | 0.000246 | 3311.4 | 4394.6 | 2648.9 | 11.939 | 12.013 | 102.937
11 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.84 | -20.322 | 2026-04-10T19:20:25.029 |  | 1007.5915 | 1007.5915 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.99385 | 0 | 0 | 1.2918 | 0.000288 | 0.79893 | 0.000164 | 3312.6 | 4279.5 | 2648.2 | 11.998 | 12.063 | 101.333
12 | 17 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.906 | -18.353 | 2026-04-10T19:46:31.797 |  | 1006.3615 | 1006.3615 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.2008 | 170.7155 | 0 | 1.2345 | 0.000157 | 0.79883 | 0.000106 | 3315.5 | 4091.5 | 2649.5 | 12.087 | 12.244 | 100.929
13 | 18 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.97 | -18.258 | 2026-04-10T19:51:16.820 |  | 1011.8166 | 1011.8166 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.2052 | 327.2018 | 0 | 1.2093 | 0.000238 | 0.80012 | 0.00014 | 3317.5 | 4012.2 | 2652.9 | 12.077 | 12.262 | 102.254
14 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.98 | -17.389 | 2026-04-10T19:55:51.189 |  | 1014.9258 | 1014.9258 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.3041 | 476.0852 | 0 | 1.1859 | 5.3e-05 | 0.79995 | 9.7e-05 | 3318.5 | 3933.7 | 2654.3 | 12.076 | 12.311 | 102.977
15 | 21 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 11.025 | -18.574 | 2026-04-10T20:00:56.704 |  | 1006.821 | 1006.821 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1754 | 605.1907 | 0 | 1.1689 | 0.000231 | 0.80002 | 0.00022 | 3318.5 | 3878 | 2656.6 | 12.088 | 12.386 | 101.02
16 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 11.01 | -19.59 | 2026-04-10T20:05:16.069 |  | 1006.0805 | 1006.0805 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.0677 | 710.8256 | 0 | 1.1508 | 0.000189 | 0.79892 | 0.000199 | 3319.8 | 3819.6 | 2650.5 | 12.082 | 12.417 | 100.82
17 | 23 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.99 | -18.571 | 2026-04-10T20:09:33.933 |  | 1011.903 | 1011.903 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1698 | 788.5395 | 0 | 1.1302 | 0.000263 | 0.80015 | 0.000299 | 3319.6 | 3754.1 | 2658.9 | 12.08 | 12.421 | 102.238
18 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.985 | -19.095 | 2026-04-10T20:13:53.667 |  | 1006.5217 | 1006.5217 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1189 | 848.9174 | 0 | 1.118 | 0.000129 | 0.79931 | 9.9e-05 | 3321.3 | 3713.6 | 2654.9 | 12.094 | 12.441 | 100.925
22 | 29 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.13 | -24.299 | 2026-04-10T21:58:22.907 |  | 1011.7764 | 1011.7764 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.67093 | 0 | 0 | 1.3215 | 0.000149 | 0.78735 | 0.000184 | 3233.1 | 4270.9 | 2545.1 | 22.34 | 22.396 | 102.944
23 | 30 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.21 | -24.86 | 2026-04-10T22:02:45.877 |  | 1010.4054 | 1010.4054 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.63535 | 0 | 0 | 1.2865 | 0.000258 | 0.78691 | 0.00011 | 3232.2 | 4159.1 | 2543.6 | 22.416 | 22.424 | 102.605
24 | 31 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.115 | -25.148 | 2026-04-10T22:07:08.539 |  | 1013.464 | 1013.464 | pressure_gauge_hpa(sample) | 200 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.61547 | 36.9546 | 0 | 1.2557 | 0.000333 | 0.78785 | 0.000118 | 3232.2 | 4061.6 | 2548.1 | 22.364 | 22.409 | 103.33
25 | 32 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.205 | -26.831 | 2026-04-10T22:11:29.115 |  | 1008.6363 | 1008.6363 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.52201 | 204.5099 | 0 | 1.2297 | 0.000216 | 0.78697 | 0.000149 | 3236.1 | 3978.9 | 2547.1 | 22.442 | 22.431 | 102.148
26 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.145 | -23.041 | 2026-04-10T22:37:31.991 |  | 1017.3326 | 1017.3326 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.7556 | 500.5678 | 0 | 1.1816 | 0.0002 | 0.78843 | 0.001007 | 3238.2 | 3827.8 | 2580.5 | 22.366 | 22.419 | 104.235
27 | 36 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.155 | -24.472 | 2026-04-10T22:42:03.089 |  | 1008.7987 | 1008.7987 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.66144 | 621.9643 | 0 | 1.1649 | 0.000176 | 0.78852 | 0.001295 | 3240.7 | 3772.6 | 2554.3 | 22.441 | 22.423 | 102.174
28 | 37 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.198 | -25.684 | 2026-04-10T22:46:40.491 |  | 1008.0192 | 1008.0192 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.58643 | 722.2316 | 0 | 1.1466 | 0.000343 | 0.78757 | 0.000709 | 3241.7 | 3717 | 2553.1 | 22.464 | 22.435 | 101.962
29 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.195 | -24.82 | 2026-04-10T22:52:25.534 |  | 1013.8439 | 1013.8439 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.63573 | 791.0565 | 0 | 1.1266 | 9.9e-05 | 0.78903 | 0.002254 | 3242.3 | 3652.5 | 2659.6 | 22.457 | 22.435 | 103.389
30 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.17 | -25.592 | 2026-04-10T22:56:46.294 |  | 1008.4122 | 1008.4122 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.59164 | 845.1368 | 0 | 1.1141 | 0.000216 | 0.78714 | 0.002274 | 3243.2 | 3612.4 | 2555.1 | 22.5 | 22.44 | 102.06
31 | 40 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.25 | -25.289 | 2026-04-10T23:01:09.724 |  | 1011.8585 | 1011.8585 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.60781 | 865.7057 | 0 | 1.0957 | 0.000117 | 0.79001 | 0.00258 | 3242.6 | 3553.2 | 2585.5 | 22.509 | 22.447 | 102.91
36 | 45 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | -39.21 | 2026-04-11T01:04:08.179 |  | 1012.4256 | 1012.4256 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.13872 | 0 | 0 | 1.2809 | 0.000221 | 0.77365 | 0.000184 | 3157.3 | 4044.7 | 2442 | 30.924 | 31.089 | 103.726
37 | 46 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -41.575 | 2026-04-11T01:15:21.368 |  | 1015.0662 | 1015.0662 | pressure_gauge_hpa(sample) | 200 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.10578 | 76.1624 | 0 | 1.2506 | 0.000189 | 0.77409 | 8.8e-05 | 3159.3 | 3952.1 | 2446.9 | 30.899 | 31.095 | 104.381
38 | 47 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -36.8 | 2026-04-11T01:26:34.734 |  | 1010.0621 | 1010.0621 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.1818 | 238.8541 | 0 | 1.2252 | 0.00014 | 0.77414 | 0.000196 | 3161.3 | 3873.7 | 2448.1 | 30.934 | 31.116 | 103.145
39 | 48 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -43.631 | 2026-04-11T01:41:47.405 |  | 1015.9968 | 1015.9968 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.083303 | 389.7902 | 0 | 1.2003 | 0.000166 | 0.77506 | 5.2e-05 | 3161.8 | 3795.8 | 2452.8 | 30.905 | 31.12 | 104.591
40 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -43.913 | 2026-04-11T01:52:31.704 |  | 1020.3956 | 1020.3956 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.080254 | 527.3733 | 0 | 1.1769 | 0.000244 | 0.7755 | 0.000163 | 3163.6 | 3723.4 | 2454.9 | 30.832 | 31.114 | 105.646
41 | 51 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -42.29 | 2026-04-11T01:57:03.086 |  | 1010.3142 | 1010.3142 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.097882 | 642.6007 | 0 | 1.1606 | 0.000152 | 0.77545 | 0.000158 | 3165 | 3672.7 | 2453.2 | 30.945 | 31.112 | 103.187
42 | 52 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.4 | -36.833 | 2026-04-11T02:06:46.290 |  | 1009.4048 | 1009.4048 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.18126 | 734.8719 | 0 | 1.1426 | 0.000217 | 0.77518 | 0.00023 | 3165.9 | 3617.8 | 2454.4 | 30.946 | 31.115 | 102.974
43 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | -42.904 | 2026-04-11T02:21:24.784 |  | 1015.0476 | 1015.0476 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.090743 | 797.9905 | 0 | 1.1225 | 0.000408 | 0.77629 | 0.000202 | 3167.5 | 3551.2 | 2457.4 | 30.889 | 31.102 | 104.364
44 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -38.471 | 2026-04-11T02:33:36.593 |  | 1010.0446 | 1010.0446 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.15105 | 844.2707 | 0 | 1.1098 | 0.000239 | 0.77599 | 5.7e-05 | 3168.2 | 3516.2 | 2458.4 | 30.939 | 31.114 | 103.104
45 | 55 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.395 | -38.896 | 2026-04-11T02:37:56.726 |  | 1013.4493 | 1013.4493 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.14355 | 855.8161 | 0 | 1.0918 | 0.00026 | 0.77629 | 0.000173 | 3169 | 3460.4 | 2460 | 30.917 | 31.105 | 103.947
48 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.49 | -36.574 | 2026-04-11T03:56:58.863 |  | 1014.8786 | 1014.8786 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.18549 | 0 | 0 | 1.3082 | 0.00025 | 0.75829 | 0.000208 | 3054 | 3991.2 | 2313.7 | 40.722 | 41.285 | 105.302
49 | 60 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.466 | -37.499 | 2026-04-11T04:03:27.944 |  | 1016.7731 | 1016.7731 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.16719 | 433.5683 | 0 | 1.1946 | 0.000322 | 0.75913 | 0.000134 | 3057.2 | 3653.2 | 2323.1 | 40.653 | 41.297 | 105.766
50 | 61 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.47 | -37.263 | 2026-04-11T04:10:17.162 |  | 1013.9316 | 1013.9316 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.17209 | 845.5503 | 0 | 1.087 | 0.000245 | 0.75987 | 0.000231 | 3063.7 | 3329.4 | 2326.8 | 40.814 | 41.299 | 105.077

## GA02
NUM | PointRow | PointPhase | PointTag | PointTitle | TempSet | HgenTempSet | HgenRhSet | Temp | Dew | DewSampleTs | DewPressurePreseal | P | PSample | PpmH2oDewPressureSource | ppm_CO2_Tank | PressureTarget | AnalyzerCoverage | UsableAnalyzers | ExpectedAnalyzers | PointIntegrity | MissingAnalyzers | UnusableAnalyzers | ValidFrames | TotalFrames | FrameStatus | ppm_H2O_Dew | ppm_CO2 | ppm_H2O | R_CO2 | R_CO2_dev | R_H2O | R_H2O_dev | Raw_REF | Raw_CO2 | Raw_H2O | T1 | T2 | BAR
1 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | -20.29 | -52.78 | 2026-04-10T14:19:13.553 |  | 1013.668 | 1013.668 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.027451 | 317.7896 | 0 | 1.4542 | 0.000789 | 0.71518 | 0.000382 | 3899.4 | 5658.4 | 2790.9 | 60 | 60 | 103.496
2 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | -20.275 | -51.775 | 2026-04-10T14:23:29.745 |  | 1010.7764 | 1010.7764 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.031247 | 680.5211 | 0 | 1.3442 | 0.000351 | 0.71655 | 0.000165 | 3909.8 | 5245.8 | 2797.9 | 60 | 60 | 102.868
3 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | -9.93 | -46.126 | 2026-04-10T15:33:02.464 |  | 1012.7867 | 1012.7867 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.062249 | 214.5872 | 0 | 1.4859 | 0.000665 | 0.71397 | 0.000457 | 3801.4 | 5647.4 | 2710.6 | 60 | 60 | 103.67
4 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | -9.89 | -46.061 | 2026-04-10T15:38:58.600 |  | 1010.0995 | 1010.0995 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.062901 | 638.6084 | 0 | 1.357 | 0.00035 | 0.71547 | 0.000455 | 3804 | 5165.9 | 2721.8 | 60 | 60 | 103.096
5 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 0.554 | -20.633 | 2026-04-10T17:36:55.183 |  | 1009.6442 | 1009.6442 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.96255 | 596.6693 | 0 | 1.3697 | 0.000255 | 0.71498 | 0.000181 | 3695.1 | 5060.1 | 2643 | 60 | 41.776 | 103.376
6 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 0.55 | -19.257 | 2026-04-10T17:41:19.237 |  | 1021.5565 | 1021.5565 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.0856 | 991.0946 | 0 | 1.2322 | 0.000184 | 0.7168 | 0.000231 | 3701.5 | 4561.1 | 2656.3 | 60 | 41.708 | 105.982
10 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.86 | -18.914 | 2026-04-10T19:16:03.280 |  | 1014.2727 | 1014.2727 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1297 | 0 | 0 | 1.5209 | 0.000341 | 0.71147 | 0.000302 | 3570.2 | 5428.6 | 2536.9 | 26.116 | 20.26 | 104.589
11 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.84 | -20.322 | 2026-04-10T19:20:25.029 |  | 1007.5915 | 1007.5915 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.99385 | 103.4132 | 0 | 1.4788 | 0.000353 | 0.71141 | 0.00037 | 3570.1 | 5280 | 2539.8 | 25.99 | 20.218 | 103.087
12 | 17 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.906 | -18.353 | 2026-04-10T19:46:31.797 |  | 1006.3615 | 1006.3615 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.2008 | 372.526 | 0 | 1.4107 | 0.000643 | 0.71172 | 0.000175 | 3577.9 | 5044.4 | 2545.7 | 25.903 | 20.16 | 102.708
13 | 18 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.97 | -18.258 | 2026-04-10T19:51:16.820 |  | 1011.8166 | 1011.8166 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.2052 | 482.9164 | 0 | 1.3812 | 0.000357 | 0.7136 | 0.001628 | 3578.3 | 4939.4 | 2576.6 | 25.908 | 20.136 | 103.931
14 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.98 | -17.389 | 2026-04-10T19:55:51.189 |  | 1014.9258 | 1014.9258 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.3041 | 585.1596 | 0 | 1.3538 | 0.000287 | 0.71161 | 0.001439 | 3576.3 | 4843.9 | 2527.7 | 25.881 | 20.122 | 104.616
15 | 21 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 11.025 | -18.574 | 2026-04-10T20:00:56.704 |  | 1006.821 | 1006.821 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1754 | 674.4395 | 0 | 1.3333 | 0.000519 | 0.71293 | 0.00172 | 3580.7 | 4771.6 | 2554.7 | 25.85 | 20.07 | 102.781
16 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 11.01 | -19.59 | 2026-04-10T20:05:16.069 |  | 1006.0805 | 1006.0805 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.0677 | 755.6416 | 0 | 1.312 | 0.000163 | 0.71326 | 0.001404 | 3583.8 | 4699.2 | 2550 | 25.863 | 20.066 | 102.599
17 | 23 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.99 | -18.571 | 2026-04-10T20:09:33.933 |  | 1011.903 | 1011.903 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1698 | 834.9838 | 0 | 1.2878 | 0.00035 | 0.7122 | 0.002161 | 3581.4 | 4612.4 | 2554.2 | 25.857 | 20.06 | 103.912
18 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.985 | -19.095 | 2026-04-10T20:13:53.667 |  | 1006.5217 | 1006.5217 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1189 | 896.9945 | 0 | 1.2727 | 0.000328 | 0.71257 | 0.001612 | 3585.4 | 4564.1 | 2576.5 | 25.854 | 20.051 | 102.691
22 | 29 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.13 | -24.299 | 2026-04-10T21:58:22.907 |  | 1011.7764 | 1011.7764 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.67093 | 0 | 0.5125 | 1.5239 | 0.000273 | 0.70511 | 0.000292 | 3462.3 | 5273 | 2439 | 21.197 | 21.41 | 104.034
23 | 30 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.21 | -24.86 | 2026-04-10T22:02:45.877 |  | 1010.4054 | 1010.4054 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.63535 | 51.9941 | 0.4706 | 1.4828 | 0.000471 | 0.70535 | 0.000178 | 3462 | 5133.9 | 2442.5 | 21.259 | 21.438 | 103.718
24 | 31 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.115 | -25.148 | 2026-04-10T22:07:08.539 |  | 1013.464 | 1013.464 | pressure_gauge_hpa(sample) | 200 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.61547 | 193.3522 | 0.2806 | 1.4465 | 0.000387 | 0.70596 | 0.000227 | 3464.5 | 5011 | 2444.4 | 21.232 | 21.45 | 104.388
25 | 32 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.205 | -26.831 | 2026-04-10T22:11:29.115 |  | 1008.6363 | 1008.6363 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.52201 | 321.1061 | 0.4318 | 1.4162 | 0.000303 | 0.70569 | 0.00011 | 3466.1 | 4908.9 | 2447 | 21.288 | 21.477 | 103.292
26 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.145 | -23.041 | 2026-04-10T22:37:31.991 |  | 1017.3326 | 1017.3326 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.7556 | 536.972 | 0 | 1.3594 | 0.000358 | 0.70738 | 0.000155 | 3469.1 | 4718.1 | 2453.5 | 21.251 | 21.473 | 105.237
27 | 36 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.155 | -24.472 | 2026-04-10T22:42:03.089 |  | 1008.7987 | 1008.7987 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.66144 | 627.8006 | 0.0153 | 1.3393 | 0.000422 | 0.70778 | 0.000326 | 3472.4 | 4648.9 | 2456.3 | 21.308 | 21.484 | 103.322
28 | 37 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.198 | -25.684 | 2026-04-10T22:46:40.491 |  | 1008.0192 | 1008.0192 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.58643 | 712.4692 | 0.1598 | 1.3177 | 0.000201 | 0.70699 | 0.000202 | 3474.9 | 4574.9 | 2457.3 | 21.324 | 21.504 | 103.143
29 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.195 | -24.82 | 2026-04-10T22:52:25.534 |  | 1013.8439 | 1013.8439 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.63573 | 792.9692 | 0 | 1.2938 | 0.000325 | 0.7079 | 0.000149 | 3473.3 | 4496.9 | 2460.3 | 21.294 | 21.503 | 104.445
30 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.17 | -25.592 | 2026-04-10T22:56:46.294 |  | 1008.4122 | 1008.4122 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.59164 | 856.4014 | 0.0418 | 1.2789 | 0.000452 | 0.7075 | 0.000231 | 3476 | 4447.6 | 2459.7 | 21.355 | 21.519 | 103.226
31 | 40 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.25 | -25.289 | 2026-04-10T23:01:09.724 |  | 1011.8585 | 1011.8585 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.60781 | 925.3805 | 0 | 1.2577 | 0.000183 | 0.70845 | 0.000207 | 3476.4 | 4372.8 | 2463.5 | 21.332 | 21.529 | 103.997
36 | 45 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | -39.21 | 2026-04-11T01:04:08.179 |  | 1012.4256 | 1012.4256 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.13872 | 77.7002 | 0 | 1.4925 | 0.000298 | 0.70133 | 0.000271 | 3353.1 | 5003.8 | 2349.9 | 30.617 | 30.647 | 104.272
37 | 46 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -41.575 | 2026-04-11T01:15:21.368 |  | 1015.0662 | 1015.0662 | pressure_gauge_hpa(sample) | 200 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.10578 | 208.0238 | 0 | 1.4574 | 0.000294 | 0.70192 | 0.000244 | 3354.4 | 4887.8 | 2354.5 | 30.6 | 30.641 | 104.891
38 | 47 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -36.8 | 2026-04-11T01:26:34.734 |  | 1010.0621 | 1010.0621 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.1818 | 327.9179 | 0 | 1.4272 | 0.000299 | 0.70182 | 0.000123 | 3355.5 | 4786.7 | 2355.7 | 30.596 | 30.661 | 103.748
39 | 48 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -43.631 | 2026-04-11T01:41:47.405 |  | 1015.9968 | 1015.9968 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.083303 | 433.4559 | 0 | 1.3982 | 0.00025 | 0.70289 | 0.000423 | 3358.7 | 4692.7 | 2358.6 | 30.594 | 30.683 | 105.082
40 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -43.913 | 2026-04-11T01:52:31.704 |  | 1020.3956 | 1020.3956 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.080254 | 534.7169 | 0 | 1.3704 | 0.000227 | 0.70307 | 0.000106 | 3358.4 | 4604.9 | 2361.4 | 30.589 | 30.652 | 106.057
41 | 51 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -42.29 | 2026-04-11T01:57:03.086 |  | 1010.3142 | 1010.3142 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.097882 | 619.418 | 0 | 1.351 | 0.000183 | 0.70318 | 0.000329 | 3359 | 4541.6 | 2362.4 | 30.6 | 30.661 | 103.797
42 | 52 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.4 | -36.833 | 2026-04-11T02:06:46.290 |  | 1009.4048 | 1009.4048 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.18126 | 699.5583 | 0 | 1.3298 | 0.000482 | 0.70315 | 0.000127 | 3360.4 | 4472.1 | 2363.9 | 30.617 | 30.683 | 103.591
43 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | -42.904 | 2026-04-11T02:21:24.784 |  | 1015.0476 | 1015.0476 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.090743 | 779.0663 | 0 | 1.3057 | 0.000378 | 0.70369 | 0.000314 | 3364 | 4394.6 | 2366.5 | 30.595 | 30.652 | 104.874
44 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -38.471 | 2026-04-11T02:33:36.593 |  | 1010.0446 | 1010.0446 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.15105 | 839.082 | 0 | 1.2908 | 0.000333 | 0.70404 | 0.000458 | 3364.6 | 4343.7 | 2366.6 | 30.613 | 30.66 | 103.713
45 | 55 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.395 | -38.896 | 2026-04-11T02:37:56.726 |  | 1013.4493 | 1013.4493 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.14355 | 906.682 | 0 | 1.2695 | 0.000267 | 0.7042 | 0.000163 | 3365.9 | 4273.6 | 2368.6 | 30.607 | 30.659 | 104.494
48 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.49 | -36.574 | 2026-04-11T03:56:58.863 |  | 1014.8786 | 1014.8786 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.18549 | 0 | 0 | 1.5355 | 0.000796 | 0.69676 | 0.00056 | 3205.5 | 4924.6 | 2233 | 40.745 | 40.767 | 105.136
49 | 60 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.466 | -37.499 | 2026-04-11T04:03:27.944 |  | 1016.7731 | 1016.7731 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.16719 | 445.7692 | 0 | 1.4049 | 0.000471 | 0.69888 | 0.000766 | 3220.8 | 4521.6 | 2251.2 | 40.747 | 40.778 | 105.562
50 | 61 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.47 | -37.263 | 2026-04-11T04:10:17.162 |  | 1013.9316 | 1013.9316 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.17209 | 888.1933 | 0 | 1.2787 | 0.000602 | 0.69912 | 0.000169 | 3221.5 | 4116.6 | 2253.2 | 40.752 | 40.796 | 104.926

## GA03
NUM | PointRow | PointPhase | PointTag | PointTitle | TempSet | HgenTempSet | HgenRhSet | Temp | Dew | DewSampleTs | DewPressurePreseal | P | PSample | PpmH2oDewPressureSource | ppm_CO2_Tank | PressureTarget | AnalyzerCoverage | UsableAnalyzers | ExpectedAnalyzers | PointIntegrity | MissingAnalyzers | UnusableAnalyzers | ValidFrames | TotalFrames | FrameStatus | ppm_H2O_Dew | ppm_CO2 | ppm_H2O | R_CO2 | R_CO2_dev | R_H2O | R_H2O_dev | Raw_REF | Raw_CO2 | Raw_H2O | T1 | T2 | BAR
1 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | -20.29 | -52.78 | 2026-04-10T14:19:13.553 |  | 1013.668 | 1013.668 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.027451 | 0 | 4.4345 | 1.3517 | 0.000231 | 0.61307 | 0.000142 | 3960.3 | 5351.3 | 2427.9 | -19.673 | -19.76 | 103.903
2 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | -20.275 | -51.775 | 2026-04-10T14:23:29.745 |  | 1010.7764 | 1010.7764 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.031247 | 304.8876 | 4.7314 | 1.2306 | 0.000179 | 0.61409 | 0.000129 | 3970.7 | 4888.3 | 2439.3 | -19.831 | -19.915 | 103.25
3 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | -9.93 | -46.126 | 2026-04-10T15:33:02.464 |  | 1012.7867 | 1012.7867 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.062249 | 0 | 4.0148 | 1.3584 | 0.000247 | 0.61375 | 0.000127 | 3817.2 | 5186 | 2342.2 | -9.424 | -9.535 | 104.015
4 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | -9.89 | -46.061 | 2026-04-10T15:38:58.600 |  | 1010.0995 | 1010.0995 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.062901 | 300.8954 | 4.1232 | 1.2393 | 0.000217 | 0.61482 | 0.000132 | 3825.5 | 4738.7 | 2350.3 | -9.299 | -9.433 | 103.407
5 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 0.554 | -20.633 | 2026-04-10T17:36:55.183 |  | 1009.6442 | 1009.6442 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.96255 | 300.6963 | 1.3948 | 1.2492 | 0.000206 | 0.61578 | 9.2e-05 | 3647.1 | 4555.4 | 2245.4 | 1.894 | 1.761 | 103.556
6 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 0.55 | -19.257 | 2026-04-10T17:41:19.237 |  | 1021.5565 | 1021.5565 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.0856 | 788.6885 | 1.072 | 1.1313 | 0.000115 | 0.6169 | 0.000133 | 3652.8 | 4134.1 | 2255.6 | 1.869 | 1.766 | 106.271
10 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.86 | -18.914 | 2026-04-10T19:16:03.280 |  | 1014.2727 | 1014.2727 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1297 | 0 | 0 | 1.3751 | 0.000176 | 0.61485 | 9.7e-05 | 3447.4 | 4740.1 | 2119.1 | 12.361 | 12.251 | 104.601
11 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.84 | -20.322 | 2026-04-10T19:20:25.029 |  | 1007.5915 | 1007.5915 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.99385 | 0 | 0 | 1.3393 | 0.000334 | 0.61433 | 0.000149 | 3448.4 | 4617.7 | 2120.2 | 12.398 | 12.292 | 103.027
12 | 17 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.906 | -18.353 | 2026-04-10T19:46:31.797 |  | 1006.3615 | 1006.3615 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.2008 | 156.8811 | 0 | 1.2828 | 0.000291 | 0.61471 | 0.000173 | 3450.5 | 4423.7 | 2122.3 | 12.554 | 12.422 | 102.626
13 | 18 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.97 | -18.258 | 2026-04-10T19:51:16.820 |  | 1011.8166 | 1011.8166 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.2052 | 312.7923 | 0 | 1.2579 | 0.000137 | 0.61577 | 0.000164 | 3448.6 | 4339.9 | 2123.4 | 12.564 | 12.458 | 103.924
14 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.98 | -17.389 | 2026-04-10T19:55:51.189 |  | 1014.9258 | 1014.9258 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.3041 | 453.9537 | 0 | 1.2346 | 0.000256 | 0.6159 | 8.2e-05 | 3449.5 | 4260.9 | 2125.3 | 12.597 | 12.485 | 104.629
15 | 21 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 11.025 | -18.574 | 2026-04-10T20:00:56.704 |  | 1006.821 | 1006.821 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1754 | 570.1101 | 0 | 1.2177 | 0.000142 | 0.61628 | 0.000175 | 3450 | 4200.5 | 2124.6 | 12.692 | 12.58 | 102.697
16 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 11.01 | -19.59 | 2026-04-10T20:05:16.069 |  | 1006.0805 | 1006.0805 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.0677 | 672.7154 | 0 | 1.1984 | 0.000155 | 0.61505 | 0.000127 | 3449 | 4135.5 | 2122.8 | 12.718 | 12.58 | 102.503
17 | 23 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.99 | -18.571 | 2026-04-10T20:09:33.933 |  | 1011.903 | 1011.903 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1698 | 747.101 | 0 | 1.1785 | 0.000158 | 0.61638 | 0.00022 | 3451.8 | 4067.4 | 2126.5 | 12.702 | 12.594 | 103.889
18 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.985 | -19.095 | 2026-04-10T20:13:53.667 |  | 1006.5217 | 1006.5217 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1189 | 806.0621 | 0 | 1.1654 | 0.000164 | 0.61572 | 0.000181 | 3451.7 | 4022 | 2125.4 | 12.726 | 12.607 | 102.601
22 | 29 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.13 | -24.299 | 2026-04-10T21:58:22.907 |  | 1011.7764 | 1011.7764 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.67093 | 0 | 0 | 1.3826 | 0.000164 | 0.61394 | 0.000107 | 3228.2 | 4463.5 | 1983.6 | 22.531 | 22.444 | 103.792
23 | 30 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.21 | -24.86 | 2026-04-10T22:02:45.877 |  | 1010.4054 | 1010.4054 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.63535 | 0 | 0 | 1.3477 | 0.000263 | 0.61377 | 0.00017 | 3228.5 | 4352.5 | 1981.9 | 22.582 | 22.487 | 103.464
24 | 31 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.115 | -25.148 | 2026-04-10T22:07:08.539 |  | 1013.464 | 1013.464 | pressure_gauge_hpa(sample) | 200 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.61547 | 0 | 0 | 1.3174 | 0.000236 | 0.61465 | 0.000127 | 3231.7 | 4256.8 | 1985.4 | 22.567 | 22.482 | 104.178
25 | 32 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.205 | -26.831 | 2026-04-10T22:11:29.115 |  | 1008.6363 | 1008.6363 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.52201 | 175.8833 | 0 | 1.2913 | 0.000103 | 0.61385 | 0.000172 | 3232.8 | 4174.4 | 1983.7 | 22.601 | 22.497 | 103.004
26 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.145 | -23.041 | 2026-04-10T22:37:31.991 |  | 1017.3326 | 1017.3326 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.7556 | 470.6334 | 0 | 1.2432 | 0.000166 | 0.61553 | 0.000116 | 3235.2 | 4018.7 | 1991.5 | 22.58 | 22.501 | 105.071
27 | 36 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.155 | -24.472 | 2026-04-10T22:42:03.089 |  | 1008.7987 | 1008.7987 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.66144 | 587.3767 | 0 | 1.2262 | 0.000183 | 0.61547 | 0.0002 | 3235.2 | 3966.3 | 1991.8 | 22.625 | 22.514 | 103.026
28 | 37 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.198 | -25.684 | 2026-04-10T22:46:40.491 |  | 1008.0192 | 1008.0192 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.58643 | 690.6981 | 0 | 1.2073 | 0.000247 | 0.61487 | 0.000183 | 3237.5 | 3907.9 | 1991.7 | 22.623 | 22.524 | 102.831
29 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.195 | -24.82 | 2026-04-10T22:52:25.534 |  | 1013.8439 | 1013.8439 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.63573 | 774.1322 | 0 | 1.1866 | 0.000162 | 0.61583 | 0.000177 | 3235.8 | 3842.1 | 1993.1 | 22.656 | 22.559 | 104.227
30 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.17 | -25.592 | 2026-04-10T22:56:46.294 |  | 1008.4122 | 1008.4122 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.59164 | 835.9425 | 0 | 1.1735 | 0.000298 | 0.61511 | 0.00016 | 3236.3 | 3799.3 | 1991.2 | 22.668 | 22.552 | 102.916
31 | 40 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.25 | -25.289 | 2026-04-10T23:01:09.724 |  | 1011.8585 | 1011.8585 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.60781 | 882.568 | 0 | 1.1553 | 0.000108 | 0.61608 | 0.000103 | 3239.6 | 3740.5 | 1993.3 | 22.657 | 22.582 | 103.758
36 | 45 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | -39.21 | 2026-04-11T01:04:08.179 |  | 1012.4256 | 1012.4256 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.13872 | 0 | 0 | 1.3543 | 0.000254 | 0.61208 | 0.00014 | 3020.5 | 4087.4 | 1848.7 | 31.103 | 31.054 | 103.853
37 | 46 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -41.575 | 2026-04-11T01:15:21.368 |  | 1015.0662 | 1015.0662 | pressure_gauge_hpa(sample) | 200 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.10578 | 28.3313 | 0 | 1.3241 | 0.000326 | 0.61245 | 0.000118 | 3021.3 | 3998 | 1849.7 | 31.115 | 31.047 | 104.487
38 | 47 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -36.8 | 2026-04-11T01:26:34.734 |  | 1010.0621 | 1010.0621 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.1818 | 201.9256 | 0 | 1.2982 | 0.000175 | 0.61227 | 0.000258 | 3019.7 | 3921.7 | 1852.7 | 31.131 | 31.058 | 103.284
39 | 48 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -43.631 | 2026-04-11T01:41:47.405 |  | 1015.9968 | 1015.9968 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.083303 | 350.6668 | 0 | 1.2737 | 0.000374 | 0.61326 | 0.000272 | 3021.6 | 3847.5 | 1854 | 31.119 | 31.073 | 104.695
40 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -43.913 | 2026-04-11T01:52:31.704 |  | 1020.3956 | 1020.3956 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.080254 | 492.5994 | 0 | 1.2499 | 0.00034 | 0.61348 | 0.000282 | 3022.9 | 3778.2 | 1854.2 | 31.116 | 31.061 | 105.727
41 | 51 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -42.29 | 2026-04-11T01:57:03.086 |  | 1010.3142 | 1010.3142 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.097882 | 609.7944 | 0 | 1.2331 | 0.000176 | 0.61341 | 0.000238 | 3023.9 | 3728.6 | 1855.9 | 31.141 | 31.056 | 103.339
42 | 52 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.4 | -36.833 | 2026-04-11T02:06:46.290 |  | 1009.4048 | 1009.4048 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.18126 | 715.2358 | 0 | 1.2142 | 0.000184 | 0.61306 | 0.000135 | 3025.7 | 3670.3 | 1856.6 | 31.155 | 31.075 | 103.104
43 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | -42.904 | 2026-04-11T02:21:24.784 |  | 1015.0476 | 1015.0476 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.090743 | 800.4058 | 0 | 1.1939 | 0.000115 | 0.61392 | 0.000103 | 3025.5 | 3612.9 | 1855.6 | 31.117 | 31.057 | 104.469
44 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -38.471 | 2026-04-11T02:33:36.593 |  | 1010.0446 | 1010.0446 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.15105 | 863.8287 | 0 | 1.1808 | 0.000303 | 0.61379 | 0.00012 | 3028.2 | 3574.2 | 1857.7 | 31.14 | 31.056 | 103.234
45 | 55 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.395 | -38.896 | 2026-04-11T02:37:56.726 |  | 1013.4493 | 1013.4493 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.14355 | 918.3825 | 0 | 1.1616 | 0.000193 | 0.61387 | 9.5e-05 | 3027.3 | 3517.1 | 1857.8 | 31.119 | 31.058 | 104.063
48 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.49 | -36.574 | 2026-04-11T03:56:58.863 |  | 1014.8786 | 1014.8786 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.18549 | 0 | 0 | 1.3968 | 0.000222 | 0.60695 | 9.7e-05 | 2745.5 | 3835 | 1666 | 40.645 | 40.622 | 104.477
49 | 60 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.466 | -37.499 | 2026-04-11T04:03:27.944 |  | 1016.7731 | 1016.7731 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.16719 | 376.9724 | 0 | 1.2828 | 0.000217 | 0.60819 | 0.000179 | 2750.4 | 3527.6 | 1672.1 | 40.655 | 40.633 | 104.934
50 | 61 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.47 | -37.263 | 2026-04-11T04:10:17.162 |  | 1013.9316 | 1013.9316 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.17209 | 958.6111 | 0 | 1.1707 | 0.00028 | 0.60925 | 0.000212 | 2755.4 | 3226.4 | 1680.1 | 40.672 | 40.639 | 104.266

## GA04
NUM | PointRow | PointPhase | PointTag | PointTitle | TempSet | HgenTempSet | HgenRhSet | Temp | Dew | DewSampleTs | DewPressurePreseal | P | PSample | PpmH2oDewPressureSource | ppm_CO2_Tank | PressureTarget | AnalyzerCoverage | UsableAnalyzers | ExpectedAnalyzers | PointIntegrity | MissingAnalyzers | UnusableAnalyzers | ValidFrames | TotalFrames | FrameStatus | ppm_H2O_Dew | ppm_CO2 | ppm_H2O | R_CO2 | R_CO2_dev | R_H2O | R_H2O_dev | Raw_REF | Raw_CO2 | Raw_H2O | T1 | T2 | BAR
1 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | -20.29 | -52.78 | 2026-04-10T14:19:13.553 |  | 1013.668 | 1013.668 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.027451 | 0 | 0 | 1.4462 | 0.000351 | 0.74153 | 0.000298 | 3938.9 | 5698.7 | 2924.2 | -18.642 | -18.315 | 104.736
2 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | -20.275 | -51.775 | 2026-04-10T14:23:29.745 |  | 1010.7764 | 1010.7764 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.031247 | 363.2825 | 0 | 1.2977 | 0.000402 | 0.74228 | 0.000199 | 3953.3 | 5126.5 | 2928.8 | -18.793 | -18.538 | 104.095
3 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | -9.93 | -46.126 | 2026-04-10T15:33:02.464 |  | 1012.7867 | 1012.7867 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.062249 | 0 | 0 | 1.4391 | 0.000211 | 0.74152 | 0.000278 | 3843.7 | 5531.6 | 2849 | -9.295 | -9.064 | 105.148
4 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | -9.89 | -46.061 | 2026-04-10T15:38:58.600 |  | 1010.0995 | 1010.0995 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.062901 | 413.8567 | 0 | 1.2997 | 0.000356 | 0.74248 | 0.000257 | 3854.8 | 5004.8 | 2859.4 | -9.134 | -8.922 | 104.56
5 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 0.554 | -20.633 | 2026-04-10T17:36:55.183 |  | 1009.6442 | 1009.6442 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.96255 | 437.9611 | 0 | 1.3066 | 0.000181 | 0.74213 | 0.000183 | 3733.8 | 4878 | 2771.8 | 1.449 | 1.75 | 105.092
6 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 0.55 | -19.257 | 2026-04-10T17:41:19.237 |  | 1021.5565 | 1021.5565 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.0856 | 1015.7363 | 0 | 1.174 | 0.000197 | 0.74289 | 0.000166 | 3742.5 | 4392.9 | 2780.5 | 1.421 | 1.754 | 107.76
10 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.86 | -18.914 | 2026-04-10T19:16:03.280 |  | 1014.2727 | 1014.2727 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1297 | 0 | 0 | 1.4478 | 0.000384 | 0.7403 | 0.000245 | 3614.1 | 5229.4 | 2674.2 | 11.723 | 11.973 | 106.6
11 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.84 | -20.322 | 2026-04-10T19:20:25.029 |  | 1007.5915 | 1007.5915 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.99385 | 0 | 0 | 1.4072 | 0.000271 | 0.73986 | 0.000255 | 3615.1 | 5084.6 | 2675.3 | 11.789 | 12.012 | 105.048
12 | 17 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.906 | -18.353 | 2026-04-10T19:46:31.797 |  | 1006.3615 | 1006.3615 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.2008 | 307.7025 | 0 | 1.3419 | 0.000172 | 0.73992 | 0.000132 | 3616 | 4853.7 | 2674.4 | 11.921 | 12.118 | 104.671
13 | 18 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.97 | -18.258 | 2026-04-10T19:51:16.820 |  | 1011.8166 | 1011.8166 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.2052 | 458.1125 | 0 | 1.3133 | 0.000178 | 0.74095 | 0.000108 | 3619.3 | 4751.6 | 2682.4 | 11.921 | 12.158 | 105.931
14 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.98 | -17.389 | 2026-04-10T19:55:51.189 |  | 1014.9258 | 1014.9258 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.3041 | 601.1392 | 0 | 1.2867 | 0.000173 | 0.74099 | 0.000145 | 3618.9 | 4659.4 | 2683.4 | 11.957 | 12.198 | 106.629
15 | 21 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 11.025 | -18.574 | 2026-04-10T20:00:56.704 |  | 1006.821 | 1006.821 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1754 | 729.1372 | 0 | 1.2673 | 0.000155 | 0.7412 | 0.000205 | 3621.5 | 4589.3 | 2682.8 | 12.063 | 12.248 | 104.75
16 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 11.01 | -19.59 | 2026-04-10T20:05:16.069 |  | 1006.0805 | 1006.0805 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.0677 | 838.059 | 0 | 1.2466 | 0.000211 | 0.74007 | 0.000134 | 3621.4 | 4514.8 | 2680.2 | 12.119 | 12.275 | 104.567
17 | 23 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.99 | -18.571 | 2026-04-10T20:09:33.933 |  | 1011.903 | 1011.903 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1698 | 927.9378 | 0 | 1.2233 | 0.000185 | 0.7412 | 0.000133 | 3621.2 | 4432 | 2684.7 | 12.055 | 12.268 | 105.906
18 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 10.985 | -19.095 | 2026-04-10T20:13:53.667 |  | 1006.5217 | 1006.5217 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 1.1189 | 1001.4864 | 0 | 1.2091 | 0.000178 | 0.74038 | 0.000155 | 3622.8 | 4383.2 | 2682.9 | 12.128 | 12.288 | 104.652
22 | 29 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.13 | -24.299 | 2026-04-10T21:58:22.907 |  | 1011.7764 | 1011.7764 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.67093 | 0 | 0 | 1.4528 | 0.000132 | 0.73818 | 0.000155 | 3486.2 | 5066 | 2574.6 | 21.922 | 22.166 | 106.263
23 | 30 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.21 | -24.86 | 2026-04-10T22:02:45.877 |  | 1010.4054 | 1010.4054 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.63535 | 28.2109 | 0 | 1.4128 | 0.000156 | 0.73796 | 9.7e-05 | 3489.8 | 4928.5 | 2575.2 | 21.986 | 22.21 | 105.942
24 | 31 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.115 | -25.148 | 2026-04-10T22:07:08.539 |  | 1013.464 | 1013.464 | pressure_gauge_hpa(sample) | 200 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.61547 | 174.4608 | 0 | 1.3777 | 5.2e-05 | 0.73866 | 0.000107 | 3492.5 | 4811.3 | 2579.8 | 21.957 | 22.206 | 106.638
25 | 32 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.205 | -26.831 | 2026-04-10T22:11:29.115 |  | 1008.6363 | 1008.6363 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.52201 | 331.4235 | 0 | 1.3485 | 0.000151 | 0.73793 | 0.000195 | 3491.4 | 4708 | 2576.5 | 22.03 | 22.23 | 105.516
26 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.145 | -23.041 | 2026-04-10T22:37:31.991 |  | 1017.3326 | 1017.3326 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.7556 | 617.0532 | 0 | 1.2929 | 0.000148 | 0.73925 | 0.000151 | 3496.4 | 4520 | 2585 | 22.002 | 22.281 | 107.509
27 | 36 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.155 | -24.472 | 2026-04-10T22:42:03.089 |  | 1008.7987 | 1008.7987 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.66144 | 740.5487 | 0 | 1.2735 | 0.000197 | 0.73944 | 0.000117 | 3498.1 | 4452.6 | 2586.6 | 22.066 | 22.271 | 105.542
28 | 37 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.198 | -25.684 | 2026-04-10T22:46:40.491 |  | 1008.0192 | 1008.0192 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.58643 | 848.2173 | 0 | 1.2528 | 0.000108 | 0.73866 | 8.4e-05 | 3498.5 | 4383.4 | 2583.7 | 22.122 | 22.277 | 105.346
29 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.195 | -24.82 | 2026-04-10T22:52:25.534 |  | 1013.8439 | 1013.8439 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.63573 | 939.205 | 0 | 1.2294 | 0.000126 | 0.73963 | 0.000125 | 3499 | 4299.6 | 2588.1 | 22.068 | 22.297 | 106.708
30 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.17 | -25.592 | 2026-04-10T22:56:46.294 |  | 1008.4122 | 1008.4122 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.59164 | 1011.6178 | 0 | 1.2151 | 0.000208 | 0.73896 | 9.7e-05 | 3500.1 | 4254.4 | 2585.8 | 22.124 | 22.317 | 105.437
31 | 40 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 21.25 | -25.289 | 2026-04-10T23:01:09.724 |  | 1011.8585 | 1011.8585 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.60781 | 1072.0773 | 0 | 1.1943 | 0.000241 | 0.73976 | 0.000107 | 3502.2 | 4180.9 | 2590.5 | 22.103 | 22.329 | 106.237
36 | 45 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | -39.21 | 2026-04-11T01:04:08.179 |  | 1012.4256 | 1012.4256 | pressure_gauge_hpa(sample) | 100 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.13872 | 71.9319 | 0 | 1.4178 | 0.000195 | 0.73467 | 8.2e-05 | 3372.6 | 4778.4 | 2478.3 | 30.668 | 30.868 | 106.742
37 | 46 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -41.575 | 2026-04-11T01:15:21.368 |  | 1015.0662 | 1015.0662 | pressure_gauge_hpa(sample) | 200 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.10578 | 206.4239 | 0 | 1.383 | 0.000208 | 0.73498 | 0.000114 | 3374.7 | 4664.9 | 2479.3 | 30.656 | 30.884 | 107.365
38 | 47 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -36.8 | 2026-04-11T01:26:34.734 |  | 1010.0621 | 1010.0621 | pressure_gauge_hpa(sample) | 300 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.1818 | 355.3358 | 0 | 1.3536 | 0.0002 | 0.73484 | 8.4e-05 | 3375 | 4571.2 | 2480.8 | 30.709 | 30.882 | 106.191
39 | 48 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -43.631 | 2026-04-11T01:41:47.405 |  | 1015.9968 | 1015.9968 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.083303 | 495.0112 | 0 | 1.3249 | 0.000169 | 0.73538 | 0.000225 | 3378.5 | 4474 | 2485 | 30.676 | 30.896 | 107.557
40 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -43.913 | 2026-04-11T01:52:31.704 |  | 1020.3956 | 1020.3956 | pressure_gauge_hpa(sample) | 500 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.080254 | 630.7274 | 0 | 1.2978 | 9.4e-05 | 0.7356 | 0.000105 | 3378.7 | 4386.4 | 2484.6 | 30.653 | 30.897 | 108.566
41 | 51 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.38 | -42.29 | 2026-04-11T01:57:03.086 |  | 1010.3142 | 1010.3142 | pressure_gauge_hpa(sample) | 600 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.097882 | 748.5494 | 0 | 1.2791 | 0.000123 | 0.73559 | 7.4e-05 | 3380 | 4322.8 | 2487.2 | 30.734 | 30.886 | 106.233
42 | 52 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.4 | -36.833 | 2026-04-11T02:06:46.290 |  | 1009.4048 | 1009.4048 | pressure_gauge_hpa(sample) | 700 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.18126 | 855.4371 | 0 | 1.2581 | 0.000142 | 0.73544 | 0.000126 | 3382.7 | 4253.2 | 2487.1 | 30.768 | 30.915 | 106.024
43 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.36 | -42.904 | 2026-04-11T02:21:24.784 |  | 1015.0476 | 1015.0476 | pressure_gauge_hpa(sample) | 800 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.090743 | 947.4245 | 0 | 1.2349 | 0.000107 | 0.73585 | 0.000207 | 3386.5 | 4177.2 | 2492.5 | 30.669 | 30.879 | 107.346
44 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.39 | -38.471 | 2026-04-11T02:33:36.593 |  | 1010.0446 | 1010.0446 | pressure_gauge_hpa(sample) | 900 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.15105 | 1019.0731 | 0 | 1.2202 | 0.000184 | 0.73566 | 8.4e-05 | 3384.1 | 4128.5 | 2489.7 | 30.73 | 30.89 | 106.15
45 | 55 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 30.395 | -38.896 | 2026-04-11T02:37:56.726 |  | 1013.4493 | 1013.4493 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.14355 | 1080.6424 | 0 | 1.1993 | 0.000212 | 0.73591 | 0.000152 | 3385.5 | 4061.7 | 2491.1 | 30.67 | 30.888 | 106.954
48 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.49 | -36.574 | 2026-04-11T03:56:58.863 |  | 1014.8786 | 1014.8786 | pressure_gauge_hpa(sample) | 0 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.18549 | 42.7627 | 0 | 1.4621 | 0.000244 | 0.72903 | 0.000177 | 3219.7 | 4709.4 | 2346.7 | 40.747 | 40.996 | 107.87
49 | 60 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.466 | -37.499 | 2026-04-11T04:03:27.944 |  | 1016.7731 | 1016.7731 | pressure_gauge_hpa(sample) | 400 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.16719 | 513.0933 | 0 | 1.3317 | 0.000132 | 0.72985 | 0.000151 | 3226.4 | 4297.5 | 2353.3 | 40.712 | 40.979 | 108.315
50 | 61 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 |  |  |  | 40.47 | -37.263 | 2026-04-11T04:10:17.162 |  | 1013.9316 | 1013.9316 | pressure_gauge_hpa(sample) | 1000 |  | 4/4 | 4 | 4 | 完整 |  |  | 10 | 10 | 全部可用 | 0.17209 | 1087.9513 | 0 | 1.2062 | 0.000184 | 0.73046 | 0.000143 | 3234 | 3899.4 | 2361.6 | 40.746 | 40.987 | 107.647