## 说明
说明项 | 说明内容
数据来源 | 2 份分析仪汇总合并，覆盖 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx, 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx
统计口径 | CO2 仅使用 PointPhase=气路；H2O 使用 全部水路点 + 气路 -20/-10/0°C 全部点 + 气路 10°C 的 0ppm 锚点
温度列 | 拟合温度列使用 Temp
修正原因 | 按历史反推规则修正 H2O 引用气路点范围
算法 | ratio_poly_rt_p 全量拟合 + 系数回代验证 + 逐点对账分析
颜色含义 | 绿色=建议采用；黄色=谨慎采用；红色=暂不建议
H2O锚点门禁 | 对 -20/-10/0°C 的 0ppm 气路锚点额外校验 ppm_H2O_Dew；命中后仅从 H2O 拟合剔除，不影响原始点位记录。

## 汇总
分析仪 | ActualDeviceId | 气体 | 数据范围 | 总样本数 | 参与拟合样本数 | 目标列 | 比值列(R) | 温度列(T) | 压力列(P) | 原始方程RMSE | 原始方程R2 | 原始方程Bias | 原始方程MaxError | 简化方程RMSE | 简化方程R2 | 简化方程Bias | 简化方程MaxError | RMSE变化量 | RMSE相对变化(%) | 简化方程MAE | 简化方程最大绝对误差 | 原始与简化预测最大差值 | 原始与简化预测平均差值 | 拟合效果评价 | 拟合效果摘要 | 综合建议 | 建议说明 | 模型 | 模型特征策略 | 模型特征列表 | 系数简化方法 | 系数有效数字 | R多项式阶数
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 38 | 38 | ppm_CO2_Tank | R_CO2 | Temp | P_fit | 9.0703 | 0.99922 | -5.6943e-07 | 28.2666 | 9.0703 | 0.99922 | -0.0039228 | 28.2641 | 9.1752e-07 | 1.0116e-05 | 6.4817 | 28.2641 | 0.0062205 | -0.0039222 | 建议采用 | 误差水平稳定 | 采用 | 绿色 | ratio_poly_rt_p | explicit_config | intercept,R,R2,R3,T,T2,RT | column_norm | 6 | 3
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 18 | 18 | ppm_H2O_Dew | R_H2O | Temp | P_fit | 0.19806 | 0.99944 | -1.8854e-07 | 0.35216 | 0.19808 | 0.99944 | -0.0028891 | 0.34906 | 2.1153e-05 | 0.01068 | 0.16465 | 0.34906 | 0.0031302 | -0.0028889 | 建议采用 | 误差水平稳定 | 采用 | 绿色 | ratio_poly_rt_p | explicit_config | intercept,R,R2,R3,T,T2,RT | column_norm | 6 | 3
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 38 | 38 | ppm_CO2_Tank | R_CO2 | Temp | P_fit | 12.1056 | 0.9986 | -1.5157e-07 | 27.644 | 12.106 | 0.9986 | -0.086414 | 27.5486 | 0.00031254 | 0.0025818 | 9.7006 | 27.5486 | 0.10686 | -0.086414 | 建议采用 | 误差水平稳定 | 采用 | 绿色 | ratio_poly_rt_p | explicit_config | intercept,R,R2,R3,T,T2,RT | column_norm | 6 | 3
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 18 | 18 | ppm_H2O_Dew | R_H2O | Temp | P_fit | 0.28023 | 0.99889 | 3.3103e-07 | 0.54319 | 0.28035 | 0.99889 | -0.0081875 | 0.53284 | 0.00012577 | 0.044883 | 0.23428 | 0.53284 | 0.010535 | -0.0081879 | 建议采用 | 误差水平稳定 | 采用 | 绿色 | ratio_poly_rt_p | explicit_config | intercept,R,R2,R3,T,T2,RT | column_norm | 6 | 3
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 38 | 38 | ppm_CO2_Tank | R_CO2 | Temp | P_fit | 7.7136 | 0.99943 | -3.4532e-07 | 22.6574 | 7.7137 | 0.99943 | -0.045274 | 22.6972 | 0.00013425 | 0.0017405 | 5.8539 | 22.6972 | 0.054068 | -0.045274 | 建议采用 | 误差水平稳定 | 采用 | 绿色 | ratio_poly_rt_p | explicit_config | intercept,R,R2,R3,T,T2,RT | column_norm | 6 | 3
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 18 | 18 | ppm_H2O_Dew | R_H2O | Temp | P_fit | 0.16879 | 0.9996 | 5.7102e-08 | 0.33793 | 0.16913 | 0.99959 | -0.010785 | 0.32615 | 0.00034643 | 0.20525 | 0.14705 | 0.32615 | 0.011877 | -0.010785 | 建议采用 | 误差水平稳定 | 采用 | 绿色 | ratio_poly_rt_p | explicit_config | intercept,R,R2,R3,T,T2,RT | column_norm | 6 | 3
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 38 | 38 | ppm_CO2_Tank | R_CO2 | Temp | P_fit | 8.8966 | 0.99924 | 9.928e-08 | 24.3124 | 8.8966 | 0.99924 | -0.0071498 | 24.3196 | 2.9285e-06 | 3.2917e-05 | 6.9964 | 24.3196 | 0.0087665 | -0.0071499 | 建议采用 | 误差水平稳定 | 采用 | 绿色 | ratio_poly_rt_p | explicit_config | intercept,R,R2,R3,T,T2,RT | column_norm | 6 | 3
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 18 | 18 | ppm_H2O_Dew | R_H2O | Temp | P_fit | 0.16676 | 0.99961 | -5.8561e-09 | 0.34669 | 0.16678 | 0.99961 | 0.0026231 | 0.34935 | 2.0633e-05 | 0.012373 | 0.13956 | 0.34935 | 0.0026665 | 0.0026231 | 建议采用 | 误差水平稳定 | 采用 | 绿色 | ratio_poly_rt_p | explicit_config | intercept,R,R2,R3,T,T2,RT | column_norm | 6 | 3

## 简化系数
分析仪 | ActualDeviceId | 气体 | 数据范围 | a0 | a0_term | a1 | a1_term | a2 | a2_term | a3 | a3_term | a4 | a4_term | a5 | a5_term | a6 | a6_term
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 17639.9 | 1 | -25293.8 | R | 8448.05 | R^2 | 68.6688 | R^3 | 7.0943 | T_k | -0.016614 | T_k^2 | 0.58361 | R*T_k
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 2290.28 | 1 | -5773.73 | R | 4820.63 | R^2 | -1409.89 | R^3 | -2.0914 | T_k | 0.00017006 | T_k^2 | 2.4061 | R*T_k
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | -9849.79 | 1 | 24220.3 | R | -23579.6 | R^2 | 7107.65 | R^3 | 34.9836 | T_k | -0.02334 | T_k^2 | -12.7581 | R*T_k
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 4980.68 | 1 | -20185.6 | R | 27199 | R^2 | -12340.7 | R^3 | 0.13785 | T_k | -0.00068911 | T_k^2 | 0.37189 | R*T_k
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | -4437.27 | 1 | 17786.9 | R | -21714.9 | R^2 | 7881.13 | R^3 | 26.4515 | T_k | -0.00083077 | T_k^2 | -17.6521 | R*T_k
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | -545.133 | 1 | 6243.75 | R | -15307.2 | R^2 | 10778.5 | R^3 | -0.81189 | T_k | 0.00038653 | T_k^2 | 1.0801 | R*T_k
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 3024.27 | 1 | 2786.06 | R | -8928.06 | R^2 | 3925.32 | R^3 | 15.6335 | T_k | 0.0054757 | T_k^2 | -12.4798 | R*T_k
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 267.822 | 1 | 1072.86 | R | -4249.12 | R^2 | 3083.11 | R^3 | -0.14714 | T_k | -6.2159e-05 | T_k^2 | 0.30434 | R*T_k

## 原始系数
分析仪 | ActualDeviceId | 气体 | 数据范围 | a0 | a0_term | a1 | a1_term | a2 | a2_term | a3 | a3_term | a4 | a4_term | a5 | a5_term | a6 | a6_term
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 17639.8846 | 1 | -25293.7813 | R | 8448.0483 | R^2 | 68.6688 | R^3 | 7.0943 | T_k | -0.016614 | T_k^2 | 0.58361 | R*T_k
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 2290.2796 | 1 | -5773.7258 | R | 4820.6327 | R^2 | -1409.8932 | R^3 | -2.0914 | T_k | 0.00017005 | T_k^2 | 2.4061 | R*T_k
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | -9849.789 | 1 | 24220.2953 | R | -23579.5508 | R^2 | 7107.6477 | R^3 | 34.9836 | T_k | -0.02334 | T_k^2 | -12.7581 | R*T_k
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 4980.6818 | 1 | -20185.6301 | R | 27199.0458 | R^2 | -12340.6815 | R^3 | 0.13785 | T_k | -0.00068911 | T_k^2 | 0.37189 | R*T_k
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | -4437.2707 | 1 | 17786.9222 | R | -21714.8819 | R^2 | 7881.1278 | R^3 | 26.4515 | T_k | -0.00083077 | T_k^2 | -17.6521 | R*T_k
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | -545.1328 | 1 | 6243.7482 | R | -15307.1572 | R^2 | 10778.4862 | R^3 | -0.81189 | T_k | 0.00038653 | T_k^2 | 1.0801 | R*T_k
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 3024.2696 | 1 | 2786.0597 | R | -8928.0633 | R^2 | 3925.3188 | R^3 | 15.6335 | T_k | 0.0054757 | T_k^2 | -12.4798 | R*T_k
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 267.8216 | 1 | 1072.8558 | R | -4249.1191 | R^2 | 3083.1111 | R^3 | -0.14714 | T_k | -6.2159e-05 | T_k^2 | 0.30434 | R*T_k

## 逐点对账
分析仪 | ActualDeviceId | 气体 | 数据范围 | index | 点位行号 | 点位相位 | 点位标签 | 点位标题 | Y_true | Y_pred_orig | error_orig | rel_error_orig_pct | Y_pred_simple | error_simple | rel_error_simple_pct | pred_diff | abs_error_orig | abs_error_simple | abs_pred_diff | R | Temp | P_fit
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | -0.68588 | -0.68588 |  | -0.6921 | -0.6921 |  | -0.0062205 | 0.68588 | 0.6921 | 0.0062205 | 1.3452 | -20.29 | 100.12
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 392.6887 | -7.3113 | -1.8278 | 392.6843 | -7.3157 | -1.8289 | -0.0044049 | 7.3113 | 7.3157 | 0.0044049 | 1.2198 | -20.275 | 99.453
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 3.1497 | 3.1497 |  | 3.1435 | 3.1435 |  | -0.0061053 | 3.1497 | 3.1435 | 0.0061053 | 1.3399 | -9.93 | 100.812
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 397.2409 | -2.7591 | -0.68976 | 397.2366 | -2.7634 | -0.69084 | -0.0043221 | 2.7591 | 2.7634 | 0.0043221 | 1.2169 | -9.89 | 100.189
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 402.3612 | 2.3612 | 0.59029 | 402.3569 | 2.3569 | 0.58924 | -0.0042239 | 2.3612 | 2.3569 | 0.0042239 | 1.213 | 0.554 | 101.069
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 1028.2666 | 28.2666 | 2.8267 | 1028.2641 | 28.2641 | 2.8264 | -0.002483 | 28.2666 | 28.2641 | 0.002483 | 1.096 | 0.55 | 103.847
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 6 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 4.8307 | 4.8307 |  | 4.8249 | 4.8249 |  | -0.0058488 | 4.8307 | 4.8249 | 0.0058488 | 1.3278 | 10.86 | 102.937
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 7 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 100.0091 | 0.0090867 | 0.0090867 | 100.0038 | 0.0037556 | 0.0037556 | -0.0053311 | 0.0090867 | 0.0037556 | 0.0053311 | 1.2918 | 10.84 | 101.333
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 8 | 17 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 297.8392 | -2.1608 | -0.72026 | 297.8347 | -2.1653 | -0.72176 | -0.0044984 | 2.1608 | 2.1653 | 0.0044984 | 1.2345 | 10.906 | 100.929
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 9 | 18 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 403.1089 | 3.1089 | 0.77721 | 403.1047 | 3.1047 | 0.77618 | -0.0041278 | 3.1089 | 3.1047 | 0.0041278 | 1.2093 | 10.97 | 102.254
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 10 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 510.8753 | 10.8753 | 2.1751 | 510.8715 | 10.8715 | 2.1743 | -0.0037821 | 10.8753 | 10.8715 | 0.0037821 | 1.1859 | 10.98 | 102.977
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 11 | 21 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 594.6918 | -5.3082 | -0.8847 | 594.6883 | -5.3117 | -0.88529 | -0.0035308 | 5.3082 | 5.3117 | 0.0035308 | 1.1689 | 11.025 | 101.02
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 12 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 689.8118 | -10.1882 | -1.4555 | 689.8086 | -10.1914 | -1.4559 | -0.0032617 | 10.1882 | 10.1914 | 0.0032617 | 1.1508 | 11.01 | 100.82
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 13 | 23 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 804.7684 | 4.7684 | 0.59605 | 804.7654 | 4.7654 | 0.59568 | -0.0029548 | 4.7684 | 4.7654 | 0.0029548 | 1.1302 | 10.99 | 102.238
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 876.7392 | -23.2608 | -2.5845 | 876.7364 | -23.2636 | -2.5848 | -0.0027713 | 23.2608 | 23.2636 | 0.0027713 | 1.118 | 10.985 | 100.925
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 15 | 29 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 1.897 | 1.897 |  | 1.8912 | 1.8912 |  | -0.005716 | 1.897 | 1.8912 | 0.005716 | 1.3215 | 21.13 | 102.944
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 16 | 30 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 97.6146 | -2.3854 | -2.3854 | 97.6094 | -2.3906 | -2.3906 | -0.0052114 | 2.3854 | 2.3906 | 0.0052114 | 1.2865 | 21.21 | 102.605
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 17 | 31 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 | 200 | 199.7177 | -0.28232 | -0.14116 | 199.7129 | -0.28709 | -0.14354 | -0.0047653 | 0.28232 | 0.28709 | 0.0047653 | 1.2557 | 21.115 | 103.33
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 18 | 32 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 298.5122 | -1.4878 | -0.49595 | 298.5078 | -1.4922 | -0.49741 | -0.0043852 | 1.4878 | 1.4922 | 0.0043852 | 1.2297 | 21.205 | 102.148
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 512.7348 | 12.7348 | 2.547 | 512.7311 | 12.7311 | 2.5462 | -0.0036774 | 12.7348 | 12.7311 | 0.0036774 | 1.1816 | 21.145 | 104.235
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 20 | 36 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 596.6132 | -3.3868 | -0.56447 | 596.6097 | -3.3903 | -0.56504 | -0.0034294 | 3.3868 | 3.3903 | 0.0034294 | 1.1649 | 21.155 | 102.174
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 21 | 37 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 693.8674 | -6.1326 | -0.87608 | 693.8643 | -6.1357 | -0.87653 | -0.0031569 | 6.1326 | 6.1357 | 0.0031569 | 1.1466 | 21.198 | 101.962
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 22 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 806.9669 | 6.9669 | 0.87086 | 806.9641 | 6.9641 | 0.87051 | -0.0028579 | 6.9669 | 6.9641 | 0.0028579 | 1.1266 | 21.195 | 103.389
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 23 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 881.3143 | -18.6857 | -2.0762 | 881.3116 | -18.6884 | -2.0765 | -0.0026703 | 18.6857 | 18.6884 | 0.0026703 | 1.1141 | 21.17 | 102.06
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 24 | 40 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 994.8319 | -5.1681 | -0.51681 | 994.8295 | -5.1705 | -0.51705 | -0.0023942 | 5.1681 | 5.1705 | 0.0023942 | 1.0957 | 21.25 | 102.91
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 25 | 45 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 95.7088 | -4.2912 | -4.2912 | 95.7037 | -4.2963 | -4.2963 | -0.0050916 | 4.2912 | 4.2963 | 0.0050916 | 1.2809 | 30.36 | 103.726
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 26 | 46 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 | 200 | 198.8983 | -1.1017 | -0.55084 | 198.8937 | -1.1063 | -0.55316 | -0.0046505 | 1.1017 | 1.1063 | 0.0046505 | 1.2506 | 30.38 | 104.381
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 27 | 47 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 297.5335 | -2.4665 | -0.82216 | 297.5293 | -2.4707 | -0.82358 | -0.0042794 | 2.4665 | 2.4707 | 0.0042794 | 1.2252 | 30.39 | 103.145
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 28 | 48 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 405.069 | 5.069 | 1.2673 | 405.0651 | 5.0651 | 1.2663 | -0.0039139 | 5.069 | 5.0651 | 0.0039139 | 1.2003 | 30.38 | 104.591
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 29 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 515.9761 | 15.9761 | 3.1952 | 515.9725 | 15.9725 | 3.1945 | -0.0035683 | 15.9761 | 15.9725 | 0.0035683 | 1.1769 | 30.39 | 105.646
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 30 | 51 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 598.9789 | -1.0211 | -0.17019 | 598.9755 | -1.0245 | -0.17075 | -0.0033264 | 1.0211 | 1.0245 | 0.0033264 | 1.1606 | 30.38 | 103.187
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 31 | 52 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 695.7089 | -4.2911 | -0.61301 | 695.7059 | -4.2941 | -0.61344 | -0.0030587 | 4.2911 | 4.2941 | 0.0030587 | 1.1426 | 30.4 | 102.974
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 32 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 811.1066 | 11.1066 | 1.3883 | 811.1039 | 11.1039 | 1.388 | -0.0027572 | 11.1066 | 11.1039 | 0.0027572 | 1.1225 | 30.36 | 104.364
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 886.9555 | -13.0445 | -1.4494 | 886.953 | -13.047 | -1.4497 | -0.0025673 | 13.0445 | 13.047 | 0.0025673 | 1.1098 | 30.39 | 103.104
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 34 | 55 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 999.9502 | -0.049847 | -0.0049847 | 999.9479 | -0.052143 | -0.0052143 | -0.0022958 | 0.049847 | 0.052143 | 0.0022958 | 1.0918 | 30.395 | 103.947
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 35 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | -7.6723 | -7.6723 |  | -7.6778 | -7.6778 |  | -0.0054411 | 7.6723 | 7.6778 | 0.0054411 | 1.3082 | 40.49 | 105.302
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 36 | 60 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 406.5369 | 6.5369 | 1.6342 | 406.5331 | 6.5331 | 1.6333 | -0.0037853 | 6.5369 | 6.5331 | 0.0037853 | 1.1946 | 40.466 | 105.766
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 37 | 61 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 1005.4841 | 5.4841 | 0.54841 | 1005.482 | 5.482 | 0.5482 | -0.0021796 | 5.4841 | 5.482 | 0.0021796 | 1.087 | 40.47 | 105.077
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0.027451 | -0.068642 | -0.096093 | -350.0541 | -0.071771 | -0.099222 | -361.4516 | -0.0031287 | 0.096093 | 0.099222 | 0.0031287 | 0.8294 | -20.29 | 100.12
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.031247 | -0.11152 | -0.14277 | -456.9116 | -0.11465 | -0.1459 | -466.9291 | -0.0031302 | 0.14277 | 0.1459 | 0.0031302 | 0.82995 | -20.275 | 99.453
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0.062249 | 0.41441 | 0.35216 | 565.7285 | 0.41131 | 0.34906 | 560.7426 | -0.0031037 | 0.35216 | 0.34906 | 0.0031037 | 0.8207 | -9.93 | 100.812
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.062901 | 0.38441 | 0.32151 | 511.1383 | 0.38131 | 0.31841 | 506.2024 | -0.0031047 | 0.32151 | 0.31841 | 0.0031047 | 0.82108 | -9.89 | 100.189
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.96255 | 0.78578 | -0.17678 | -18.3653 | 0.7827 | -0.17985 | -18.6846 | -0.0030742 | 0.17678 | 0.17985 | 0.0030742 | 0.81087 | 0.554 | 101.069
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1.0856 | 0.74019 | -0.34537 | -31.815 | 0.73711 | -0.34845 | -32.0983 | -0.0030759 | 0.34537 | 0.34845 | 0.0030759 | 0.81146 | 0.55 | 103.847
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 | 3.7856 | 3.9664 | 0.18081 | 4.7763 | 3.9634 | 0.17785 | 4.698 | -0.0029646 | 0.18081 | 0.17785 | 0.0029646 | 0.77595 | 10.69 | 100.759
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 7 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 | 6.399 | 6.3301 | -0.06893 | -1.0772 | 6.3271 | -0.07185 | -1.1228 | -0.0029198 | 0.06893 | 0.07185 | 0.0029198 | 0.76249 | 10.83 | 100.861
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 8 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 | 8.4461 | 8.4261 | -0.020009 | -0.2369 | 8.4232 | -0.022896 | -0.27108 | -0.0028864 | 0.020009 | 0.022896 | 0.0028864 | 0.75274 | 10.77 | 100.756
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 7.3877 | 7.2258 | -0.16184 | -2.1907 | 7.223 | -0.16472 | -2.2296 | -0.0028719 | 0.16184 | 0.16472 | 0.0028719 | 0.74949 | 21.125 | 102.422
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 10 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 11.568 | 11.3928 | -0.17521 | -1.5146 | 11.39 | -0.17802 | -1.5389 | -0.0028106 | 0.17521 | 0.17802 | 0.0028106 | 0.73247 | 21.07 | 102.475
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 11 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 15.8727 | 15.848 | -0.024665 | -0.1554 | 15.8453 | -0.02742 | -0.17275 | -0.0027547 | 0.024665 | 0.02742 | 0.0027547 | 0.71755 | 21.1 | 102.178
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 7.3462 | 7.6387 | 0.29257 | 3.9827 | 7.6359 | 0.28974 | 3.9441 | -0.0028325 | 0.29257 | 0.28974 | 0.0028325 | 0.73934 | 30.36 | 103.115
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 13 | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 11.3814 | 11.4304 | 0.048919 | 0.42981 | 11.4276 | 0.046142 | 0.40541 | -0.002777 | 0.048919 | 0.046142 | 0.002777 | 0.72435 | 30.364 | 103.348
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 14 | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 15.7688 | 15.7896 | 0.020862 | 0.1323 | 15.7869 | 0.01814 | 0.11504 | -0.0027221 | 0.020862 | 0.01814 | 0.0027221 | 0.71001 | 30.39 | 103.311
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 15 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 | 20.5538 | 20.7529 | 0.1991 | 0.96867 | 20.7503 | 0.19643 | 0.95569 | -0.0026671 | 0.1991 | 0.19643 | 0.0026671 | 0.69607 | 30.38 | 103.334
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 16 | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 | 20.983 | 20.7161 | -0.26689 | -1.2719 | 20.7135 | -0.26952 | -1.2845 | -0.002629 | 0.26689 | 0.26952 | 0.002629 | 0.68773 | 40.485 | 104.541
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 17 | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 | 29.0064 | 29.069 | 0.06262 | 0.21588 | 29.0665 | 0.060073 | 0.2071 | -0.0025476 | 0.06262 | 0.060073 | 0.0025476 | 0.66817 | 40.48 | 104.451
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 27.644 | 27.644 |  | 27.5486 | 27.5486 |  | -0.095423 | 27.644 | 27.5486 | 0.095423 | 1.4542 | -20.29 | 103.496
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 382.2897 | -17.7103 | -4.4276 | 382.2077 | -17.7923 | -4.4481 | -0.082046 | 17.7103 | 17.7923 | 0.082046 | 1.3442 | -20.275 | 102.868
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | -2.6339 | -2.6339 |  | -2.7336 | -2.7336 |  | -0.099625 | 2.6339 | 2.7336 | 0.099625 | 1.4859 | -9.93 | 103.67
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 391.9808 | -8.0192 | -2.0048 | 391.8971 | -8.1029 | -2.0257 | -0.083702 | 8.0192 | 8.1029 | 0.083702 | 1.357 | -9.89 | 103.096
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 395.8592 | -4.1408 | -1.0352 | 395.7739 | -4.2261 | -1.0565 | -0.085355 | 4.1408 | 4.2261 | 0.085355 | 1.3697 | 0.554 | 103.376
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 1014.3967 | 14.3967 | 1.4397 | 1014.3271 | 14.3271 | 1.4327 | -0.069686 | 14.3967 | 14.3271 | 0.069686 | 1.2322 | 0.55 | 105.982
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 6 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | -8.6304 | -8.6304 |  | -8.7349 | -8.7349 |  | -0.10449 | 8.6304 | 8.7349 | 0.10449 | 1.5209 | 10.86 | 104.589
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 7 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 82.4573 | -17.5427 | -17.5427 | 82.3582 | -17.6418 | -17.6418 | -0.099023 | 17.5427 | 17.6418 | 0.099023 | 1.4788 | 10.84 | 103.087
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 8 | 17 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 288.4915 | -11.5085 | -3.8362 | 288.401 | -11.599 | -3.8663 | -0.090471 | 11.5085 | 11.599 | 0.090471 | 1.4107 | 10.906 | 102.708
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 9 | 18 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 397.4731 | -2.5269 | -0.63173 | 397.3862 | -2.6138 | -0.65345 | -0.08688 | 2.5269 | 2.6138 | 0.08688 | 1.3812 | 10.97 | 103.931
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 10 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 507.4222 | 7.4222 | 1.4844 | 507.3386 | 7.3386 | 1.4677 | -0.083614 | 7.4222 | 7.3386 | 0.083614 | 1.3538 | 10.98 | 104.616
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 11 | 21 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 595.3807 | -4.6193 | -0.76989 | 595.2995 | -4.7005 | -0.78342 | -0.081201 | 4.6193 | 4.7005 | 0.081201 | 1.3333 | 11.025 | 102.781
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 12 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 690.5346 | -9.4654 | -1.3522 | 690.4559 | -9.5441 | -1.3634 | -0.078737 | 9.4654 | 9.5441 | 0.078737 | 1.312 | 11.01 | 102.599
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 13 | 23 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 803.5853 | 3.5853 | 0.44817 | 803.5094 | 3.5094 | 0.43867 | -0.075976 | 3.5853 | 3.5094 | 0.075976 | 1.2878 | 10.99 | 103.912
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 876.5498 | -23.4502 | -2.6056 | 876.4756 | -23.5244 | -2.6138 | -0.074277 | 23.4502 | 23.5244 | 0.074277 | 1.2727 | 10.985 | 102.691
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 15 | 29 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 7.0308 | 7.0308 |  | 6.9258 | 6.9258 |  | -0.10504 | 7.0308 | 6.9258 | 0.10504 | 1.5239 | 21.13 | 104.034
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 16 | 30 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 99.213 | -0.78697 | -0.78697 | 99.1133 | -0.88666 | -0.88666 | -0.099687 | 0.78697 | 0.88666 | 0.099687 | 1.4828 | 21.21 | 103.718
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 17 | 31 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 | 200 | 202.8344 | 2.8344 | 1.4172 | 202.7393 | 2.7393 | 1.3696 | -0.095071 | 2.8344 | 2.7393 | 0.095071 | 1.4465 | 21.115 | 104.388
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 18 | 32 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 304.707 | 4.707 | 1.569 | 304.6157 | 4.6157 | 1.5386 | -0.091292 | 4.707 | 4.6157 | 0.091292 | 1.4162 | 21.205 | 103.292
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 526.2432 | 26.2432 | 5.2486 | 526.1588 | 26.1588 | 5.2318 | -0.084419 | 26.2432 | 26.1588 | 0.084419 | 1.3594 | 21.145 | 105.237
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 20 | 36 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 613.5528 | 13.5528 | 2.2588 | 613.4708 | 13.4708 | 2.2451 | -0.082047 | 13.5528 | 13.4708 | 0.082047 | 1.3393 | 21.155 | 103.322
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 21 | 37 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 711.9542 | 11.9542 | 1.7077 | 711.8747 | 11.8747 | 1.6964 | -0.079535 | 11.9542 | 11.8747 | 0.079535 | 1.3177 | 21.198 | 103.143
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 22 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 825.8104 | 25.8104 | 3.2263 | 825.7336 | 25.7336 | 3.2167 | -0.076791 | 25.8104 | 25.7336 | 0.076791 | 1.2938 | 21.195 | 104.445
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 23 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 898.8157 | -1.1843 | -0.13159 | 898.7406 | -1.2594 | -0.13993 | -0.075109 | 1.1843 | 1.2594 | 0.075109 | 1.2789 | 21.17 | 103.226
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 24 | 40 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 1006.3557 | 6.3557 | 0.63557 | 1006.2829 | 6.2829 | 0.62829 | -0.072741 | 6.3557 | 6.2829 | 0.072741 | 1.2577 | 21.25 | 103.997
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 25 | 45 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 93.088 | -6.912 | -6.912 | 92.9869 | -7.0131 | -7.0131 | -0.10108 | 6.912 | 7.0131 | 0.10108 | 1.4925 | 30.36 | 104.272
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 26 | 46 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 | 200 | 192.1573 | -7.8427 | -3.9214 | 192.0607 | -7.9393 | -3.9697 | -0.096579 | 7.8427 | 7.9393 | 0.096579 | 1.4574 | 30.38 | 104.891
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 27 | 47 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 292.2701 | -7.7299 | -2.5766 | 292.1773 | -7.8227 | -2.6076 | -0.092786 | 7.7299 | 7.8227 | 0.092786 | 1.4272 | 30.39 | 103.748
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 28 | 48 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 399.7987 | -0.20127 | -0.050317 | 399.7095 | -0.29049 | -0.072622 | -0.089222 | 0.20127 | 0.29049 | 0.089222 | 1.3982 | 30.38 | 105.082
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 29 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 513.3277 | 13.3277 | 2.6655 | 513.2419 | 13.2419 | 2.6484 | -0.085851 | 13.3277 | 13.2419 | 0.085851 | 1.3704 | 30.39 | 106.057
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 30 | 51 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 597.4808 | -2.5192 | -0.41986 | 597.3973 | -2.6027 | -0.43378 | -0.083542 | 2.5192 | 2.6027 | 0.083542 | 1.351 | 30.38 | 103.797
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 31 | 52 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 693.9966 | -6.0034 | -0.85764 | 693.9155 | -6.0845 | -0.86921 | -0.081054 | 6.0034 | 6.0845 | 0.081054 | 1.3298 | 30.4 | 103.591
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 32 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 808.6619 | 8.6619 | 1.0827 | 808.5836 | 8.5836 | 1.073 | -0.078269 | 8.6619 | 8.5836 | 0.078269 | 1.3057 | 30.36 | 104.874
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 882.4024 | -17.5976 | -1.9553 | 882.3258 | -17.6742 | -1.9638 | -0.076568 | 17.5976 | 17.6742 | 0.076568 | 1.2908 | 30.39 | 103.713
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 34 | 55 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 990.3916 | -9.6084 | -0.96084 | 990.3174 | -9.6826 | -0.96826 | -0.074174 | 9.6084 | 9.6826 | 0.074174 | 1.2695 | 30.395 | 104.494
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 35 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 9.7707 | 9.7707 |  | 9.6638 | 9.6638 |  | -0.10686 | 9.7707 | 9.6638 | 0.10686 | 1.5355 | 40.49 | 105.136
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 36 | 60 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 400.7444 | 0.74438 | 0.18609 | 400.6542 | 0.6542 | 0.16355 | -0.090179 | 0.74438 | 0.6542 | 0.090179 | 1.4049 | 40.466 | 105.562
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 37 | 61 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 986.592 | -13.408 | -1.3408 | 986.5166 | -13.4834 | -1.3483 | -0.075325 | 13.408 | 13.4834 | 0.075325 | 1.2787 | 40.47 | 104.926
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0.027451 | -0.039365 | -0.066816 | -243.4023 | -0.049801 | -0.077252 | -281.4188 | -0.010436 | 0.066816 | 0.077252 | 0.010436 | 0.71518 | -20.29 | 103.496
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.031247 | -0.20612 | -0.23736 | -759.632 | -0.21664 | -0.24789 | -793.3107 | -0.010524 | 0.23736 | 0.24789 | 0.010524 | 0.71655 | -20.275 | 102.868
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0.062249 | 0.60544 | 0.54319 | 872.6113 | 0.59508 | 0.53284 | 855.9743 | -0.010356 | 0.54319 | 0.53284 | 0.010356 | 0.71397 | -9.93 | 103.67
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.062901 | 0.42691 | 0.36401 | 578.7003 | 0.41646 | 0.35356 | 562.0835 | -0.010452 | 0.36401 | 0.35356 | 0.010452 | 0.71547 | -9.89 | 103.096
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.96255 | 0.83757 | -0.12498 | -12.9845 | 0.82715 | -0.1354 | -14.0669 | -0.010418 | 0.12498 | 0.1354 | 0.010418 | 0.71498 | 0.554 | 103.376
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1.0856 | 0.62899 | -0.45657 | -42.0584 | 0.61846 | -0.4671 | -43.0289 | -0.010535 | 0.45657 | 0.4671 | 0.010535 | 0.7168 | 0.55 | 105.982
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 | 3.7856 | 3.9836 | 0.19803 | 5.2312 | 3.9745 | 0.18898 | 4.9921 | -0.0090532 | 0.19803 | 0.18898 | 0.0090532 | 0.69299 | 10.69 | 102.569
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 7 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 | 6.399 | 6.2206 | -0.17843 | -2.7884 | 6.2122 | -0.18676 | -2.9185 | -0.0083299 | 0.17843 | 0.18676 | 0.0083299 | 0.68075 | 10.83 | 102.486
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 8 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 | 8.4461 | 8.0284 | -0.41772 | -4.9457 | 8.0205 | -0.42558 | -5.0388 | -0.0078634 | 0.41772 | 0.42558 | 0.0078634 | 0.67262 | 10.77 | 102.693
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 7.3877 | 7.4862 | 0.098497 | 1.3333 | 7.4782 | 0.090529 | 1.2254 | -0.0079673 | 0.098497 | 0.090529 | 0.0079673 | 0.67449 | 21.125 | 103.43
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 10 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 11.568 | 11.4885 | -0.079492 | -0.68718 | 11.4814 | -0.086616 | -0.74876 | -0.0071236 | 0.079492 | 0.086616 | 0.0071236 | 0.65936 | 21.07 | 103.515
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 11 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 15.8727 | 15.9511 | 0.078368 | 0.49373 | 15.9446 | 0.071941 | 0.45324 | -0.0064267 | 0.078368 | 0.071941 | 0.0064267 | 0.64632 | 21.1 | 103.379
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 7.3462 | 7.6828 | 0.33665 | 4.5827 | 7.6749 | 0.32879 | 4.4756 | -0.0078626 | 0.33665 | 0.32879 | 0.0078626 | 0.67269 | 30.36 | 103.907
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 13 | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 11.3814 | 11.1605 | -0.22096 | -1.9414 | 11.1533 | -0.22809 | -2.004 | -0.0071322 | 0.22096 | 0.22809 | 0.0071322 | 0.65956 | 30.364 | 103.887
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 14 | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 15.7688 | 15.7633 | -0.0054991 | -0.034874 | 15.7569 | -0.011906 | -0.075505 | -0.006407 | 0.0054991 | 0.011906 | 0.006407 | 0.64599 | 30.39 | 103.862
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 15 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 | 20.5538 | 21.0278 | 0.47398 | 2.306 | 21.022 | 0.46821 | 2.2779 | -0.0057703 | 0.47398 | 0.46821 | 0.0057703 | 0.63358 | 30.38 | 103.921
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 16 | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 | 20.983 | 20.8268 | -0.15623 | -0.74454 | 20.8211 | -0.16196 | -0.77186 | -0.005733 | 0.15623 | 0.16196 | 0.005733 | 0.63289 | 40.485 | 104.272
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 17 | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 | 29.0064 | 28.8577 | -0.14866 | -0.51252 | 28.8528 | -0.15366 | -0.52973 | -0.0049911 | 0.14866 | 0.15366 | 0.0049911 | 0.61774 | 40.48 | 104.292
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | -3.7762 | -3.7762 |  | -3.8284 | -3.8284 |  | -0.052236 | 3.7762 | 3.8284 | 0.052236 | 1.3517 | -20.29 | 103.903
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 396.7307 | -3.2693 | -0.81732 | 396.6862 | -3.3138 | -0.82845 | -0.044531 | 3.2693 | 3.3138 | 0.044531 | 1.2306 | -20.275 | 103.25
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 3.201 | 3.201 |  | 3.1485 | 3.1485 |  | -0.052474 | 3.201 | 3.1485 | 0.052474 | 1.3584 | -9.93 | 104.015
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 402.5399 | 2.5399 | 0.63497 | 402.495 | 2.495 | 0.62376 | -0.044853 | 2.5399 | 2.495 | 0.044853 | 1.2393 | -9.89 | 103.407
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 401.4177 | 1.4177 | 0.35442 | 401.3724 | 1.3724 | 0.34311 | -0.045251 | 1.4177 | 1.3724 | 0.045251 | 1.2492 | 0.554 | 103.556
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 1016.2499 | 16.2499 | 1.625 | 1016.2119 | 16.2119 | 1.6212 | -0.037935 | 16.2499 | 16.2119 | 0.037935 | 1.1313 | 0.55 | 106.271
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 6 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 4.765 | 4.765 |  | 4.7118 | 4.7118 |  | -0.053174 | 4.765 | 4.7118 | 0.053174 | 1.3751 | 10.86 | 104.601
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 7 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 98.2473 | -1.7527 | -1.7527 | 98.1965 | -1.8035 | -1.8035 | -0.050829 | 1.7527 | 1.8035 | 0.050829 | 1.3393 | 10.84 | 103.027
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 8 | 17 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 297.4054 | -2.5946 | -0.86488 | 297.3582 | -2.6418 | -0.8806 | -0.04717 | 2.5946 | 2.6418 | 0.04717 | 1.2828 | 10.906 | 102.626
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 9 | 18 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 403.3073 | 3.3073 | 0.82682 | 403.2617 | 3.2617 | 0.81543 | -0.045577 | 3.3073 | 3.2617 | 0.045577 | 1.2579 | 10.97 | 103.924
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 10 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 511.2364 | 11.2364 | 2.2473 | 511.1923 | 11.1923 | 2.2385 | -0.0441 | 11.2364 | 11.1923 | 0.0441 | 1.2346 | 10.98 | 104.629
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 11 | 21 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 594.9078 | -5.0922 | -0.84869 | 594.8648 | -5.1352 | -0.85586 | -0.043033 | 5.0922 | 5.1352 | 0.043033 | 1.2177 | 11.025 | 102.697
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 12 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 694.9409 | -5.0591 | -0.72273 | 694.8991 | -5.1009 | -0.72871 | -0.041825 | 5.0591 | 5.1009 | 0.041825 | 1.1984 | 11.01 | 102.503
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 13 | 23 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 803.3727 | 3.3727 | 0.42159 | 803.3322 | 3.3322 | 0.41652 | -0.040586 | 3.3727 | 3.3322 | 0.040586 | 1.1785 | 10.99 | 103.889
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 877.3426 | -22.6574 | -2.5175 | 877.3028 | -22.6972 | -2.5219 | -0.039776 | 22.6574 | 22.6972 | 0.039776 | 1.1654 | 10.985 | 102.601
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 15 | 29 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 4.7229 | 4.7229 |  | 4.6694 | 4.6694 |  | -0.053475 | 4.7229 | 4.6694 | 0.053475 | 1.3826 | 21.13 | 103.792
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 16 | 30 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 96.5257 | -3.4743 | -3.4743 | 96.4745 | -3.5255 | -3.5255 | -0.051177 | 3.4743 | 3.5255 | 0.051177 | 1.3477 | 21.21 | 103.464
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 17 | 31 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 | 200 | 196.3756 | -3.6244 | -1.8122 | 196.3264 | -3.6736 | -1.8368 | -0.049195 | 3.6244 | 3.6736 | 0.049195 | 1.3174 | 21.115 | 104.178
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 18 | 32 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 296.3974 | -3.6026 | -1.2009 | 296.3499 | -3.6501 | -1.2167 | -0.047505 | 3.6026 | 3.6501 | 0.047505 | 1.2913 | 21.205 | 103.004
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 511.3616 | 11.3616 | 2.2723 | 511.3172 | 11.3172 | 2.2634 | -0.044424 | 11.3616 | 11.3172 | 0.044424 | 1.2432 | 21.145 | 105.071
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 20 | 36 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 595.9681 | -4.0319 | -0.67198 | 595.9248 | -4.0752 | -0.6792 | -0.043349 | 4.0319 | 4.0752 | 0.043349 | 1.2262 | 21.155 | 103.026
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 21 | 37 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 695.5448 | -4.4552 | -0.63645 | 695.5027 | -4.4973 | -0.64248 | -0.042154 | 4.4552 | 4.4973 | 0.042154 | 1.2073 | 21.198 | 102.831
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 22 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 809.5797 | 9.5797 | 1.1975 | 809.5389 | 9.5389 | 1.1924 | -0.04086 | 9.5797 | 9.5389 | 0.04086 | 1.1866 | 21.195 | 104.227
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 23 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 884.6769 | -15.3231 | -1.7026 | 884.6369 | -15.3631 | -1.707 | -0.040043 | 15.3231 | 15.3631 | 0.040043 | 1.1735 | 21.17 | 102.916
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 24 | 40 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 993.187 | -6.813 | -0.6813 | 993.1481 | -6.8519 | -0.68519 | -0.038911 | 6.813 | 6.8519 | 0.038911 | 1.1553 | 21.25 | 103.758
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 25 | 45 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 95.9694 | -4.0306 | -4.0306 | 95.918 | -4.082 | -4.082 | -0.051433 | 4.0306 | 4.082 | 0.051433 | 1.3543 | 30.36 | 103.853
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 26 | 46 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 | 200 | 196.648 | -3.352 | -1.676 | 196.5985 | -3.4015 | -1.7007 | -0.049447 | 3.352 | 3.4015 | 0.049447 | 1.3241 | 30.38 | 104.487
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 27 | 47 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 296.8418 | -3.1582 | -1.0527 | 296.7941 | -3.2059 | -1.0686 | -0.047761 | 3.1582 | 3.2059 | 0.047761 | 1.2982 | 30.39 | 103.284
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 28 | 48 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 402.4799 | 2.4799 | 0.61997 | 402.4337 | 2.4337 | 0.60842 | -0.046181 | 2.4799 | 2.4337 | 0.046181 | 1.2737 | 30.38 | 104.695
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 29 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 515.0884 | 15.0884 | 3.0177 | 515.0438 | 15.0438 | 3.0088 | -0.044653 | 15.0884 | 15.0438 | 0.044653 | 1.2499 | 30.39 | 105.727
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 30 | 51 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 599.8297 | -0.17027 | -0.028378 | 599.7861 | -0.21385 | -0.035642 | -0.043582 | 0.17027 | 0.21385 | 0.043582 | 1.2331 | 30.38 | 103.339
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 31 | 52 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 700.5787 | 0.57867 | 0.082668 | 700.5363 | 0.53629 | 0.076613 | -0.042381 | 0.57867 | 0.53629 | 0.042381 | 1.2142 | 30.4 | 103.104
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 32 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 813.4968 | 13.4968 | 1.6871 | 813.4557 | 13.4557 | 1.682 | -0.041107 | 13.4968 | 13.4557 | 0.041107 | 1.1939 | 30.36 | 104.469
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 889.9206 | -10.0794 | -1.1199 | 889.8803 | -10.1197 | -1.1244 | -0.040284 | 10.0794 | 10.1197 | 0.040284 | 1.1808 | 30.39 | 103.234
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 34 | 55 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 1005.1028 | 5.1028 | 0.51028 | 1005.0637 | 5.0637 | 0.50637 | -0.039089 | 5.1028 | 5.0637 | 0.039089 | 1.1616 | 30.395 | 104.063
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 35 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | -0.30495 | -0.30495 |  | -0.35902 | -0.35902 |  | -0.054068 | 0.30495 | 0.35902 | 0.054068 | 1.3968 | 40.49 | 104.477
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 36 | 60 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 395.5015 | -4.4985 | -1.1246 | 395.455 | -4.545 | -1.1363 | -0.046553 | 4.4985 | 4.545 | 0.046553 | 1.2828 | 40.466 | 104.934
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 37 | 61 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 1002.619 | 2.619 | 0.2619 | 1002.5796 | 2.5796 | 0.25796 | -0.039426 | 2.619 | 2.5796 | 0.039426 | 1.1707 | 40.47 | 104.266
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0.027451 | -0.057999 | -0.08545 | -311.2812 | -0.069765 | -0.097216 | -354.1454 | -0.011767 | 0.08545 | 0.097216 | 0.011767 | 0.61307 | -20.29 | 103.903
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.031247 | -0.15298 | -0.18423 | -589.5803 | -0.16478 | -0.19603 | -627.3506 | -0.011802 | 0.18423 | 0.19603 | 0.011802 | 0.61409 | -20.275 | 103.25
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0.062249 | 0.40018 | 0.33793 | 542.8638 | 0.3884 | 0.32615 | 523.9415 | -0.011779 | 0.33793 | 0.32615 | 0.011779 | 0.61375 | -9.93 | 104.015
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.062901 | 0.32086 | 0.25796 | 410.1012 | 0.30904 | 0.24614 | 391.316 | -0.011816 | 0.25796 | 0.24614 | 0.011816 | 0.61482 | -9.89 | 103.407
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.96255 | 0.89111 | -0.071444 | -7.4223 | 0.87927 | -0.083282 | -8.6522 | -0.011838 | 0.071444 | 0.083282 | 0.011838 | 0.61578 | 0.554 | 103.556
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1.0856 | 0.8393 | -0.24626 | -22.6852 | 0.82742 | -0.25814 | -23.7793 | -0.011877 | 0.24626 | 0.25814 | 0.011877 | 0.6169 | 0.55 | 106.271
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 | 3.7856 | 3.8717 | 0.086128 | 2.2752 | 3.8605 | 0.074944 | 1.9797 | -0.011184 | 0.086128 | 0.074944 | 0.011184 | 0.59712 | 10.69 | 102.484
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 7 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 | 6.399 | 6.3056 | -0.093352 | -1.4589 | 6.2948 | -0.10419 | -1.6283 | -0.010841 | 0.093352 | 0.10419 | 0.010841 | 0.58701 | 10.83 | 102.451
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 8 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 | 8.4461 | 8.4606 | 0.014526 | 0.17198 | 8.45 | 0.0039231 | 0.046449 | -0.010603 | 0.014526 | 0.0039231 | 0.010603 | 0.57991 | 10.77 | 102.645
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 7.3877 | 7.2542 | -0.13352 | -1.8073 | 7.2434 | -0.14429 | -1.9531 | -0.010771 | 0.13352 | 0.14429 | 0.010771 | 0.58526 | 21.125 | 103.056
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 10 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 11.568 | 11.4236 | -0.14442 | -1.2485 | 11.4132 | -0.15476 | -1.3379 | -0.010342 | 0.14442 | 0.15476 | 0.010342 | 0.57241 | 21.07 | 103.143
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 11 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 15.8727 | 16.1155 | 0.24279 | 1.5296 | 16.1055 | 0.23283 | 1.4669 | -0.0099588 | 0.24279 | 0.23283 | 0.0099588 | 0.56078 | 21.1 | 103.083
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 7.3462 | 7.5752 | 0.22901 | 3.1175 | 7.5644 | 0.21823 | 2.9707 | -0.01078 | 0.22901 | 0.21823 | 0.01078 | 0.58583 | 30.36 | 103.362
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 13 | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 11.3814 | 11.2525 | -0.12898 | -1.1332 | 11.2421 | -0.13936 | -1.2244 | -0.010381 | 0.12898 | 0.13936 | 0.010381 | 0.57388 | 30.364 | 103.254
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 14 | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 15.7688 | 15.6276 | -0.14112 | -0.89496 | 15.6176 | -0.15113 | -0.95841 | -0.010005 | 0.14112 | 0.15113 | 0.010005 | 0.56248 | 30.39 | 103.395
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 15 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 | 20.5538 | 20.5446 | -0.0091751 | -0.044639 | 20.535 | -0.018823 | -0.091579 | -0.009648 | 0.0091751 | 0.018823 | 0.009648 | 0.55151 | 30.38 | 103.571
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 16 | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 | 20.983 | 21.1168 | 0.13378 | 0.63758 | 21.1072 | 0.12417 | 0.59176 | -0.0096138 | 0.13378 | 0.12417 | 0.0096138 | 0.55077 | 40.485 | 103.641
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 17 | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 | 29.0064 | 28.9422 | -0.06418 | -0.22126 | 28.9331 | -0.0733 | -0.2527 | -0.0091197 | 0.06418 | 0.0733 | 0.0091197 | 0.53531 | 40.48 | 103.679
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | -7.0351 | -7.0351 |  | -7.0392 | -7.0392 |  | -0.004119 | 7.0351 | 7.0392 | 0.004119 | 1.4462 | -20.29 | 104.736
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 390.9773 | -9.0227 | -2.2557 | 390.9721 | -9.0279 | -2.257 | -0.0051175 | 9.0227 | 9.0279 | 0.0051175 | 1.2977 | -20.275 | 104.095
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 9.6138 | 9.6138 |  | 9.609 | 9.609 |  | -0.0048097 | 9.6138 | 9.609 | 0.0048097 | 1.4391 | -9.93 | 105.148
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 407.03 | 7.03 | 1.7575 | 407.0243 | 7.0243 | 1.7561 | -0.0056898 | 7.03 | 7.0243 | 0.0056898 | 1.2997 | -9.89 | 104.56
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 404.6594 | 4.6594 | 1.1649 | 404.6532 | 4.6532 | 1.1633 | -0.0062434 | 4.6594 | 4.6532 | 0.0062434 | 1.3066 | 0.554 | 105.092
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 1020.4048 | 20.4048 | 2.0405 | 1020.3981 | 20.3981 | 2.0398 | -0.0067543 | 20.4048 | 20.3981 | 0.0067543 | 1.174 | 0.55 | 107.76
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 6 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 6.2508 | 6.2508 |  | 6.2447 | 6.2447 |  | -0.0060271 | 6.2508 | 6.2447 | 0.0060271 | 1.4478 | 10.86 | 106.6
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 7 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 97.4724 | -2.5276 | -2.5276 | 97.4661 | -2.5339 | -2.5339 | -0.006289 | 2.5276 | 2.5339 | 0.006289 | 1.4072 | 10.84 | 105.048
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 8 | 17 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 296.584 | -3.416 | -1.1387 | 296.5773 | -3.4227 | -1.1409 | -0.006659 | 3.416 | 3.4227 | 0.006659 | 1.3419 | 10.906 | 104.671
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 9 | 18 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 403.1296 | 3.1296 | 0.78241 | 403.1228 | 3.1228 | 0.78071 | -0.0068015 | 3.1296 | 3.1228 | 0.0068015 | 1.3133 | 10.97 | 105.931
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 10 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 511.3207 | 11.3207 | 2.2641 | 511.3138 | 11.3138 | 2.2628 | -0.006919 | 11.3207 | 11.3138 | 0.006919 | 1.2867 | 10.98 | 106.629
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 11 | 21 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 596.0512 | -3.9488 | -0.65813 | 596.0442 | -3.9558 | -0.65929 | -0.0069998 | 3.9488 | 3.9558 | 0.0069998 | 1.2673 | 11.025 | 104.75
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 12 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 690.9738 | -9.0262 | -1.2895 | 690.9667 | -9.0333 | -1.2905 | -0.0070759 | 9.0262 | 9.0333 | 0.0070759 | 1.2466 | 11.01 | 104.567
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 13 | 23 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 804.0372 | 4.0372 | 0.50464 | 804.03 | 4.03 | 0.50375 | -0.0071537 | 4.0372 | 4.03 | 0.0071537 | 1.2233 | 10.99 | 105.906
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 875.6876 | -24.3124 | -2.7014 | 875.6804 | -24.3196 | -2.7022 | -0.0071973 | 24.3124 | 24.3196 | 0.0071973 | 1.2091 | 10.985 | 104.652
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 15 | 29 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | 3.717 | 3.717 |  | 3.7104 | 3.7104 |  | -0.0066291 | 3.717 | 3.7104 | 0.0066291 | 1.4528 | 21.13 | 106.263
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 16 | 30 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 95.5406 | -4.4594 | -4.4594 | 95.5337 | -4.4663 | -4.4663 | -0.0068817 | 4.4594 | 4.4663 | 0.0068817 | 1.4128 | 21.21 | 105.942
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 17 | 31 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 | 200 | 196.4386 | -3.5614 | -1.7807 | 196.4315 | -3.5685 | -1.7842 | -0.0070716 | 3.5614 | 3.5685 | 0.0070716 | 1.3777 | 21.115 | 106.638
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 18 | 32 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 294.3097 | -5.6903 | -1.8968 | 294.3025 | -5.6975 | -1.8992 | -0.0072241 | 5.6903 | 5.6975 | 0.0072241 | 1.3485 | 21.205 | 105.516
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 512.2475 | 12.2475 | 2.4495 | 512.24 | 12.24 | 2.448 | -0.0074625 | 12.2475 | 12.24 | 0.0074625 | 1.2929 | 21.145 | 107.509
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 20 | 36 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 597.8516 | -2.1484 | -0.35807 | 597.8441 | -2.1559 | -0.35932 | -0.007536 | 2.1484 | 2.1559 | 0.007536 | 1.2735 | 21.155 | 105.542
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 21 | 37 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 694.5756 | -5.4244 | -0.77492 | 694.5679 | -5.4321 | -0.77601 | -0.0076099 | 5.4244 | 5.4321 | 0.0076099 | 1.2528 | 21.198 | 105.346
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 22 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 808.9995 | 8.9995 | 1.1249 | 808.9919 | 8.9919 | 1.124 | -0.007682 | 8.9995 | 8.9919 | 0.007682 | 1.2294 | 21.195 | 106.708
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 23 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 882.2687 | -17.7313 | -1.9701 | 882.2609 | -17.7391 | -1.971 | -0.007721 | 17.7313 | 17.7391 | 0.007721 | 1.2151 | 21.17 | 105.437
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 24 | 40 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 20°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 993.2467 | -6.7533 | -0.67533 | 993.2389 | -6.7611 | -0.67611 | -0.0077782 | 6.7533 | 6.7611 | 0.0077782 | 1.1943 | 21.25 | 106.237
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 25 | 45 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳100ppm，当前大气压 | 100 | 93.8675 | -6.1325 | -6.1325 | 93.8601 | -6.1399 | -6.1399 | -0.0074079 | 6.1325 | 6.1399 | 0.0074079 | 1.4178 | 30.36 | 106.742
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 26 | 46 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳200ppm，当前大气压 | 200 | 195.1328 | -4.8672 | -2.4336 | 195.1252 | -4.8748 | -2.4374 | -0.0075938 | 4.8672 | 4.8748 | 0.0075938 | 1.383 | 30.38 | 107.365
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 27 | 47 | 气路 | co2_groupb_300ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳300ppm，当前大气压 | 300 | 294.8455 | -5.1545 | -1.7182 | 294.8378 | -5.1622 | -1.7207 | -0.0077353 | 5.1545 | 5.1622 | 0.0077353 | 1.3536 | 30.39 | 106.191
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 28 | 48 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 403.5161 | 3.5161 | 0.87901 | 403.5082 | 3.5082 | 0.87705 | -0.0078583 | 3.5161 | 3.5082 | 0.0078583 | 1.3249 | 30.38 | 107.557
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 29 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳500ppm，当前大气压 | 500 | 516.534 | 16.534 | 3.3068 | 516.526 | 16.526 | 3.3052 | -0.0079637 | 16.534 | 16.526 | 0.0079637 | 1.2978 | 30.39 | 108.566
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 30 | 51 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳600ppm，当前大气压 | 600 | 599.7982 | -0.20179 | -0.033631 | 599.7902 | -0.20982 | -0.03497 | -0.0080285 | 0.20179 | 0.20982 | 0.0080285 | 1.2791 | 30.38 | 106.233
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 31 | 52 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳700ppm，当前大气压 | 700 | 698.5559 | -1.4441 | -0.2063 | 698.5478 | -1.4522 | -0.20746 | -0.0080966 | 1.4441 | 1.4522 | 0.0080966 | 1.2581 | 30.4 | 106.024
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 32 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳800ppm，当前大气压 | 800 | 813.8873 | 13.8873 | 1.7359 | 813.8791 | 13.8791 | 1.7349 | -0.0081607 | 13.8873 | 13.8791 | 0.0081607 | 1.2349 | 30.36 | 107.346
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳900ppm，当前大气压 | 900 | 890.0901 | -9.9099 | -1.1011 | 890.0819 | -9.9181 | -1.102 | -0.0081998 | 9.9099 | 9.9181 | 0.0081998 | 1.2202 | 30.39 | 106.15
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 34 | 55 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 30°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 1001.8382 | 1.8382 | 0.18382 | 1001.8299 | 1.8299 | 0.18299 | -0.0082476 | 1.8382 | 1.8299 | 0.0082476 | 1.1993 | 30.395 | 106.954
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 35 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0 | -0.14914 | -0.14914 |  | -0.15691 | -0.15691 |  | -0.0077751 | 0.14914 | 0.15691 | 0.0077751 | 1.4621 | 40.49 | 107.87
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 36 | 60 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 400 | 401.0056 | 1.0056 | 0.25139 | 400.9972 | 0.99716 | 0.24929 | -0.0084113 | 1.0056 | 0.99716 | 0.0084113 | 1.3317 | 40.466 | 108.315
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 37 | 61 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 40°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1000 | 1004.7251 | 4.7251 | 0.47251 | 1004.7163 | 4.7163 | 0.47163 | -0.0087665 | 4.7251 | 4.7163 | 0.0087665 | 1.2062 | 40.47 | 107.647
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0.027451 | -0.072973 | -0.10042 | -365.8299 | -0.070312 | -0.097763 | -356.1361 | 0.002661 | 0.10042 | 0.097763 | 0.002661 | 0.74153 | -20.29 | 104.736
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.031247 | -0.12028 | -0.15153 | -484.947 | -0.11762 | -0.14887 | -476.4284 | 0.0026618 | 0.15153 | 0.14887 | 0.0026618 | 0.74228 | -20.275 | 104.095
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 0.062249 | 0.40894 | 0.34669 | 556.9387 | 0.4116 | 0.34935 | 561.2168 | 0.002663 | 0.34669 | 0.34935 | 0.002663 | 0.74152 | -9.93 | 105.148
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.062901 | 0.35282 | 0.28992 | 460.9103 | 0.35548 | 0.29258 | 465.1456 | 0.002664 | 0.28992 | 0.29258 | 0.002664 | 0.74248 | -9.89 | 104.56
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0.96255 | 0.84692 | -0.11563 | -12.0129 | 0.84959 | -0.11297 | -11.736 | 0.0026657 | 0.11563 | 0.11297 | 0.0026657 | 0.74213 | 0.554 | 105.092
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 1.0856 | 0.80531 | -0.28025 | -25.8164 | 0.80797 | -0.27759 | -25.5708 | 0.0026665 | 0.28025 | 0.27759 | 0.0026665 | 0.74289 | 0.55 | 107.76
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 | 3.7856 | 3.8345 | 0.048931 | 1.2926 | 3.8371 | 0.051574 | 1.3624 | 0.0026431 | 0.048931 | 0.051574 | 0.0026431 | 0.71933 | 10.69 | 104.704
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 7 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 | 6.399 | 6.4483 | 0.049306 | 0.77053 | 6.4509 | 0.051933 | 0.81159 | 0.0026275 | 0.049306 | 0.051933 | 0.0026275 | 0.70621 | 10.83 | 104.591
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 8 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 | 8.4461 | 8.3145 | -0.1316 | -1.5581 | 8.3171 | -0.12898 | -1.5271 | 0.0026179 | 0.1316 | 0.12898 | 0.0026179 | 0.69863 | 10.77 | 104.517
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 7.3877 | 7.2564 | -0.13126 | -1.7767 | 7.259 | -0.12863 | -1.7412 | 0.002627 | 0.13126 | 0.12863 | 0.002627 | 0.70413 | 21.125 | 105.727
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 10 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 11.568 | 11.4155 | -0.15251 | -1.3184 | 11.4181 | -0.1499 | -1.2958 | 0.002607 | 0.15251 | 0.1499 | 0.002607 | 0.68871 | 21.07 | 105.651
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 11 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 15.8727 | 16.0114 | 0.13873 | 0.87401 | 16.014 | 0.14132 | 0.89032 | 0.0025879 | 0.13873 | 0.14132 | 0.0025879 | 0.67487 | 21.1 | 105.737
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 7.3462 | 7.5871 | 0.24093 | 3.2796 | 7.5897 | 0.24356 | 3.3154 | 0.0026286 | 0.24093 | 0.24356 | 0.0026286 | 0.7039 | 30.36 | 106.244
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 13 | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 11.3814 | 11.3287 | -0.05277 | -0.46365 | 11.3313 | -0.050159 | -0.44071 | 0.0026104 | 0.05277 | 0.050159 | 0.0026104 | 0.68979 | 30.364 | 106.348
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 14 | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 15.7688 | 15.7145 | -0.0543 | -0.34435 | 15.7171 | -0.051709 | -0.32792 | 0.0025918 | 0.0543 | 0.051709 | 0.0025918 | 0.67626 | 30.39 | 106.43
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 15 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 | 20.5538 | 20.7006 | 0.14675 | 0.714 | 20.7032 | 0.14933 | 0.72652 | 0.0025726 | 0.14675 | 0.14933 | 0.0025726 | 0.66306 | 30.38 | 106.318
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 16 | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 | 20.983 | 20.9413 | -0.041733 | -0.19889 | 20.9439 | -0.039158 | -0.18662 | 0.0025744 | 0.041733 | 0.039158 | 0.0025744 | 0.66287 | 40.485 | 106.965
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 17 | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 | 29.0064 | 28.9572 | -0.049244 | -0.16977 | 28.9597 | -0.046699 | -0.16099 | 0.0025458 | 0.049244 | 0.046699 | 0.0025458 | 0.64442 | 40.48 | 107.058

## 分区间分析
分析仪 | ActualDeviceId | 气体 | 数据范围 | range_label | range_start | range_end | count | rmse_orig | rmse_simple | mean_error_orig | mean_error_simple | max_abs_error_orig | max_abs_error_simple
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 0.0-200.0 | 0 | 200 | 8 | 3.8777 | 3.8784 | -0.64355 | -0.64917 | 7.6723 | 7.6778
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 200.0-400.0 | 200 | 400 | 5 | 1.6888 | 1.6927 | -1.4998 | -1.5043 | 2.4665 | 2.4707
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 400.0-800.0 | 400 | 800 | 15 | 7.6635 | 7.6629 | 1.0842 | 1.0805 | 15.9761 | 15.9725
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 800.0-1200.0 | 800 | 1200 | 10 | 14.5286 | 14.5287 | -0.36162 | -0.36422 | 28.2666 | 28.2641
GA01 | 092 | CO2 | 按水路纠正规则 | 1200.0-2000.0 | 1200 | 2000 | 0
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 0.0-5.0 | 0 | 5 | 7 | 0.25078 | 0.25064 | 0.013353 | 0.01027 | 0.35216 | 0.34906
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 5.0-10.0 | 5 | 10 | 4 | 0.17098 | 0.17086 | 0.010447 | 0.0075697 | 0.29257 | 0.28974
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 10.0-20.0 | 10 | 20 | 4 | 0.092377 | 0.093408 | -0.032523 | -0.035289 | 0.17521 | 0.17802
GA01 | 092 | H2O | 按水路纠正规则 | 20.0-40.0 | 20 | 40 | 3 | 0.19561 | 0.19565 | -0.0017241 | -0.0043386 | 0.26689 | 0.26952
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 0.0-200.0 | 0 | 200 | 8 | 12.9743 | 12.9675 | 0.99244 | 0.89103 | 27.644 | 27.5486
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 200.0-400.0 | 200 | 400 | 5 | 7.5352 | 7.5838 | -3.908 | -4.0012 | 11.5085 | 11.599
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 400.0-800.0 | 400 | 800 | 15 | 10.9648 | 10.9556 | 1.2026 | 1.1188 | 26.2432 | 26.1588
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 800.0-1200.0 | 800 | 1200 | 10 | 14.611 | 14.6146 | -0.64385 | -0.71874 | 25.8104 | 25.7336
GA02 | 008 | CO2 | 按水路纠正规则 | 1200.0-2000.0 | 1200 | 2000 | 0
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 0.0-5.0 | 0 | 5 | 7 | 0.32769 | 0.32701 | 0.031357 | 0.021104 | 0.54319 | 0.53284
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 5.0-10.0 | 5 | 10 | 4 | 0.28695 | 0.28822 | -0.040249 | -0.048255 | 0.41772 | 0.42558
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 10.0-20.0 | 10 | 20 | 4 | 0.12381 | 0.12732 | -0.056895 | -0.063668 | 0.22096 | 0.22809
GA02 | 008 | H2O | 按水路纠正规则 | 20.0-40.0 | 20 | 40 | 3 | 0.30064 | 0.29948 | 0.056361 | 0.050863 | 0.47398 | 0.46821
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 0.0-200.0 | 0 | 200 | 8 | 3.5531 | 3.554 | -0.081218 | -0.13358 | 4.765 | 4.7118
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 200.0-400.0 | 200 | 400 | 5 | 3.2881 | 3.336 | -3.2664 | -3.3146 | 3.6244 | 3.6736
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 400.0-800.0 | 400 | 800 | 15 | 6.4677 | 6.4577 | 1.4289 | 1.3847 | 15.0884 | 15.0438
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 800.0-1200.0 | 800 | 1200 | 10 | 12.1591 | 12.1607 | -0.44519 | -0.48499 | 22.6574 | 22.6972
GA03 | 079 | CO2 | 按水路纠正规则 | 1200.0-2000.0 | 1200 | 2000 | 0
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 0.0-5.0 | 0 | 5 | 7 | 0.20534 | 0.20495 | 0.013519 | 0.0017956 | 0.33793 | 0.32615
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 5.0-10.0 | 5 | 10 | 4 | 0.14071 | 0.14082 | 0.0041674 | -0.0065814 | 0.22901 | 0.21823
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 10.0-20.0 | 10 | 20 | 4 | 0.17056 | 0.17351 | -0.042932 | -0.053104 | 0.24279 | 0.23283
GA03 | 079 | H2O | 按水路纠正规则 | 20.0-40.0 | 20 | 40 | 3 | 0.085832 | 0.083955 | 0.020143 | 0.010682 | 0.13378 | 0.12417
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 0.0-200.0 | 0 | 200 | 8 | 5.6867 | 5.687 | -0.090263 | -0.096506 | 9.6138 | 9.609
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 200.0-400.0 | 200 | 400 | 5 | 4.6258 | 4.633 | -4.5379 | -4.5451 | 5.6903 | 5.6975
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 400.0-800.0 | 400 | 800 | 15 | 7.574 | 7.572 | 1.8818 | 1.8746 | 16.534 | 16.526
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 800.0-1200.0 | 800 | 1200 | 10 | 13.3473 | 13.3476 | -0.48149 | -0.48926 | 24.3124 | 24.3196
GA04 | 086 | CO2 | 按水路纠正规则 | 1200.0-2000.0 | 1200 | 2000 | 0
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 0.0-5.0 | 0 | 5 | 7 | 0.21765 | 0.21773 | 0.0053855 | 0.0080462 | 0.34669 | 0.34935
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 5.0-10.0 | 5 | 10 | 4 | 0.15413 | 0.15427 | 0.0068438 | 0.0094691 | 0.24093 | 0.24356
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 10.0-20.0 | 10 | 20 | 4 | 0.10982 | 0.10912 | -0.030213 | -0.027613 | 0.15251 | 0.1499
GA04 | 086 | H2O | 按水路纠正规则 | 20.0-40.0 | 20 | 40 | 3 | 0.092563 | 0.093118 | 0.018592 | 0.021157 | 0.14675 | 0.14933

## 误差TopN
分析仪 | ActualDeviceId | 气体 | 排序维度 | rank | index | 点位行号 | 点位相位 | 点位标签 | Y_true | Y_pred_orig | Y_pred_simple | error_orig | error_simple | pred_diff | abs_error_orig | abs_error_simple | abs_pred_diff
GA01 | 092 | CO2 | 原始误差 | 1 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 1028.2666 | 1028.2641 | 28.2666 | 28.2641 | -0.002483 | 28.2666 | 28.2641 | 0.002483
GA01 | 092 | CO2 | 原始误差 | 2 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 876.7392 | 876.7364 | -23.2608 | -23.2636 | -0.0027713 | 23.2608 | 23.2636 | 0.0027713
GA01 | 092 | CO2 | 原始误差 | 3 | 23 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 881.3143 | 881.3116 | -18.6857 | -18.6884 | -0.0026703 | 18.6857 | 18.6884 | 0.0026703
GA01 | 092 | CO2 | 原始误差 | 4 | 29 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 515.9761 | 515.9725 | 15.9761 | 15.9725 | -0.0035683 | 15.9761 | 15.9725 | 0.0035683
GA01 | 092 | CO2 | 原始误差 | 5 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 886.9555 | 886.953 | -13.0445 | -13.047 | -0.0025673 | 13.0445 | 13.047 | 0.0025673
GA01 | 092 | CO2 | 原始误差 | 6 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 512.7348 | 512.7311 | 12.7348 | 12.7311 | -0.0036774 | 12.7348 | 12.7311 | 0.0036774
GA01 | 092 | CO2 | 原始误差 | 7 | 32 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 800 | 811.1066 | 811.1039 | 11.1066 | 11.1039 | -0.0027572 | 11.1066 | 11.1039 | 0.0027572
GA01 | 092 | CO2 | 原始误差 | 8 | 10 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 510.8753 | 510.8715 | 10.8753 | 10.8715 | -0.0037821 | 10.8753 | 10.8715 | 0.0037821
GA01 | 092 | CO2 | 原始误差 | 9 | 12 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 700 | 689.8118 | 689.8086 | -10.1882 | -10.1914 | -0.0032617 | 10.1882 | 10.1914 | 0.0032617
GA01 | 092 | CO2 | 原始误差 | 10 | 35 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | -7.6723 | -7.6778 | -7.6723 | -7.6778 | -0.0054411 | 7.6723 | 7.6778 | 0.0054411
GA01 | 092 | H2O | 原始误差 | 1 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.41441 | 0.41131 | 0.35216 | 0.34906 | -0.0031037 | 0.35216 | 0.34906 | 0.0031037
GA01 | 092 | H2O | 原始误差 | 2 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.74019 | 0.73711 | -0.34537 | -0.34845 | -0.0030759 | 0.34537 | 0.34845 | 0.0030759
GA01 | 092 | H2O | 原始误差 | 3 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.38441 | 0.38131 | 0.32151 | 0.31841 | -0.0031047 | 0.32151 | 0.31841 | 0.0031047
GA01 | 092 | H2O | 原始误差 | 4 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3462 | 7.6387 | 7.6359 | 0.29257 | 0.28974 | -0.0028325 | 0.29257 | 0.28974 | 0.0028325
GA01 | 092 | H2O | 原始误差 | 5 | 16 | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 20.983 | 20.7161 | 20.7135 | -0.26689 | -0.26952 | -0.002629 | 0.26689 | 0.26952 | 0.002629
GA01 | 092 | H2O | 原始误差 | 6 | 15 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 20.5538 | 20.7529 | 20.7503 | 0.1991 | 0.19643 | -0.0026671 | 0.1991 | 0.19643 | 0.0026671
GA01 | 092 | H2O | 原始误差 | 7 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 3.7856 | 3.9664 | 3.9634 | 0.18081 | 0.17785 | -0.0029646 | 0.18081 | 0.17785 | 0.0029646
GA01 | 092 | H2O | 原始误差 | 8 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.96255 | 0.78578 | 0.7827 | -0.17678 | -0.17985 | -0.0030742 | 0.17678 | 0.17985 | 0.0030742
GA01 | 092 | H2O | 原始误差 | 9 | 10 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 11.568 | 11.3928 | 11.39 | -0.17521 | -0.17802 | -0.0028106 | 0.17521 | 0.17802 | 0.0028106
GA01 | 092 | H2O | 原始误差 | 10 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3877 | 7.2258 | 7.223 | -0.16184 | -0.16472 | -0.0028719 | 0.16184 | 0.16472 | 0.0028719
GA02 | 008 | CO2 | 原始误差 | 1 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 27.644 | 27.5486 | 27.644 | 27.5486 | -0.095423 | 27.644 | 27.5486 | 0.095423
GA02 | 008 | CO2 | 原始误差 | 2 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 526.2432 | 526.1588 | 26.2432 | 26.1588 | -0.084419 | 26.2432 | 26.1588 | 0.084419
GA02 | 008 | CO2 | 原始误差 | 3 | 22 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 800 | 825.8104 | 825.7336 | 25.8104 | 25.7336 | -0.076791 | 25.8104 | 25.7336 | 0.076791
GA02 | 008 | CO2 | 原始误差 | 4 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 876.5498 | 876.4756 | -23.4502 | -23.5244 | -0.074277 | 23.4502 | 23.5244 | 0.074277
GA02 | 008 | CO2 | 原始误差 | 5 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 400 | 382.2897 | 382.2077 | -17.7103 | -17.7923 | -0.082046 | 17.7103 | 17.7923 | 0.082046
GA02 | 008 | CO2 | 原始误差 | 6 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 882.4024 | 882.3258 | -17.5976 | -17.6742 | -0.076568 | 17.5976 | 17.6742 | 0.076568
GA02 | 008 | CO2 | 原始误差 | 7 | 7 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 100 | 82.4573 | 82.3582 | -17.5427 | -17.6418 | -0.099023 | 17.5427 | 17.6418 | 0.099023
GA02 | 008 | CO2 | 原始误差 | 8 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 1014.3967 | 1014.3271 | 14.3967 | 14.3271 | -0.069686 | 14.3967 | 14.3271 | 0.069686
GA02 | 008 | CO2 | 原始误差 | 9 | 20 | 36 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 600 | 613.5528 | 613.4708 | 13.5528 | 13.4708 | -0.082047 | 13.5528 | 13.4708 | 0.082047
GA02 | 008 | CO2 | 原始误差 | 10 | 37 | 61 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 986.592 | 986.5166 | -13.408 | -13.4834 | -0.075325 | 13.408 | 13.4834 | 0.075325
GA02 | 008 | H2O | 原始误差 | 1 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.60544 | 0.59508 | 0.54319 | 0.53284 | -0.010356 | 0.54319 | 0.53284 | 0.010356
GA02 | 008 | H2O | 原始误差 | 2 | 15 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 20.5538 | 21.0278 | 21.022 | 0.47398 | 0.46821 | -0.0057703 | 0.47398 | 0.46821 | 0.0057703
GA02 | 008 | H2O | 原始误差 | 3 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.62899 | 0.61846 | -0.45657 | -0.4671 | -0.010535 | 0.45657 | 0.4671 | 0.010535
GA02 | 008 | H2O | 原始误差 | 4 | 8 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 8.4461 | 8.0284 | 8.0205 | -0.41772 | -0.42558 | -0.0078634 | 0.41772 | 0.42558 | 0.0078634
GA02 | 008 | H2O | 原始误差 | 5 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.42691 | 0.41646 | 0.36401 | 0.35356 | -0.010452 | 0.36401 | 0.35356 | 0.010452
GA02 | 008 | H2O | 原始误差 | 6 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3462 | 7.6828 | 7.6749 | 0.33665 | 0.32879 | -0.0078626 | 0.33665 | 0.32879 | 0.0078626
GA02 | 008 | H2O | 原始误差 | 7 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.031247 | -0.20612 | -0.21664 | -0.23736 | -0.24789 | -0.010524 | 0.23736 | 0.24789 | 0.010524
GA02 | 008 | H2O | 原始误差 | 8 | 13 | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 11.3814 | 11.1605 | 11.1533 | -0.22096 | -0.22809 | -0.0071322 | 0.22096 | 0.22809 | 0.0071322
GA02 | 008 | H2O | 原始误差 | 9 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 3.7856 | 3.9836 | 3.9745 | 0.19803 | 0.18898 | -0.0090532 | 0.19803 | 0.18898 | 0.0090532
GA02 | 008 | H2O | 原始误差 | 10 | 7 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 6.399 | 6.2206 | 6.2122 | -0.17843 | -0.18676 | -0.0083299 | 0.17843 | 0.18676 | 0.0083299
GA03 | 079 | CO2 | 原始误差 | 1 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 877.3426 | 877.3028 | -22.6574 | -22.6972 | -0.039776 | 22.6574 | 22.6972 | 0.039776
GA03 | 079 | CO2 | 原始误差 | 2 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 1016.2499 | 1016.2119 | 16.2499 | 16.2119 | -0.037935 | 16.2499 | 16.2119 | 0.037935
GA03 | 079 | CO2 | 原始误差 | 3 | 23 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 884.6769 | 884.6369 | -15.3231 | -15.3631 | -0.040043 | 15.3231 | 15.3631 | 0.040043
GA03 | 079 | CO2 | 原始误差 | 4 | 29 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 515.0884 | 515.0438 | 15.0884 | 15.0438 | -0.044653 | 15.0884 | 15.0438 | 0.044653
GA03 | 079 | CO2 | 原始误差 | 5 | 32 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 800 | 813.4968 | 813.4557 | 13.4968 | 13.4557 | -0.041107 | 13.4968 | 13.4557 | 0.041107
GA03 | 079 | CO2 | 原始误差 | 6 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 511.3616 | 511.3172 | 11.3616 | 11.3172 | -0.044424 | 11.3616 | 11.3172 | 0.044424
GA03 | 079 | CO2 | 原始误差 | 7 | 10 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 511.2364 | 511.1923 | 11.2364 | 11.1923 | -0.0441 | 11.2364 | 11.1923 | 0.0441
GA03 | 079 | CO2 | 原始误差 | 8 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 889.9206 | 889.8803 | -10.0794 | -10.1197 | -0.040284 | 10.0794 | 10.1197 | 0.040284
GA03 | 079 | CO2 | 原始误差 | 9 | 22 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 800 | 809.5797 | 809.5389 | 9.5797 | 9.5389 | -0.04086 | 9.5797 | 9.5389 | 0.04086
GA03 | 079 | CO2 | 原始误差 | 10 | 24 | 40 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 993.187 | 993.1481 | -6.813 | -6.8519 | -0.038911 | 6.813 | 6.8519 | 0.038911
GA03 | 079 | H2O | 原始误差 | 1 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.40018 | 0.3884 | 0.33793 | 0.32615 | -0.011779 | 0.33793 | 0.32615 | 0.011779
GA03 | 079 | H2O | 原始误差 | 2 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.32086 | 0.30904 | 0.25796 | 0.24614 | -0.011816 | 0.25796 | 0.24614 | 0.011816
GA03 | 079 | H2O | 原始误差 | 3 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.8393 | 0.82742 | -0.24626 | -0.25814 | -0.011877 | 0.24626 | 0.25814 | 0.011877
GA03 | 079 | H2O | 原始误差 | 4 | 11 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 15.8727 | 16.1155 | 16.1055 | 0.24279 | 0.23283 | -0.0099588 | 0.24279 | 0.23283 | 0.0099588
GA03 | 079 | H2O | 原始误差 | 5 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3462 | 7.5752 | 7.5644 | 0.22901 | 0.21823 | -0.01078 | 0.22901 | 0.21823 | 0.01078
GA03 | 079 | H2O | 原始误差 | 6 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.031247 | -0.15298 | -0.16478 | -0.18423 | -0.19603 | -0.011802 | 0.18423 | 0.19603 | 0.011802
GA03 | 079 | H2O | 原始误差 | 7 | 10 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 11.568 | 11.4236 | 11.4132 | -0.14442 | -0.15476 | -0.010342 | 0.14442 | 0.15476 | 0.010342
GA03 | 079 | H2O | 原始误差 | 8 | 14 | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 15.7688 | 15.6276 | 15.6176 | -0.14112 | -0.15113 | -0.010005 | 0.14112 | 0.15113 | 0.010005
GA03 | 079 | H2O | 原始误差 | 9 | 16 | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 20.983 | 21.1168 | 21.1072 | 0.13378 | 0.12417 | -0.0096138 | 0.13378 | 0.12417 | 0.0096138
GA03 | 079 | H2O | 原始误差 | 10 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3877 | 7.2542 | 7.2434 | -0.13352 | -0.14429 | -0.010771 | 0.13352 | 0.14429 | 0.010771
GA04 | 086 | CO2 | 原始误差 | 1 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 875.6876 | 875.6804 | -24.3124 | -24.3196 | -0.0071973 | 24.3124 | 24.3196 | 0.0071973
GA04 | 086 | CO2 | 原始误差 | 2 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 1020.4048 | 1020.3981 | 20.4048 | 20.3981 | -0.0067543 | 20.4048 | 20.3981 | 0.0067543
GA04 | 086 | CO2 | 原始误差 | 3 | 23 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 882.2687 | 882.2609 | -17.7313 | -17.7391 | -0.007721 | 17.7313 | 17.7391 | 0.007721
GA04 | 086 | CO2 | 原始误差 | 4 | 29 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 516.534 | 516.526 | 16.534 | 16.526 | -0.0079637 | 16.534 | 16.526 | 0.0079637
GA04 | 086 | CO2 | 原始误差 | 5 | 32 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 800 | 813.8873 | 813.8791 | 13.8873 | 13.8791 | -0.0081607 | 13.8873 | 13.8791 | 0.0081607
GA04 | 086 | CO2 | 原始误差 | 6 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 512.2475 | 512.24 | 12.2475 | 12.24 | -0.0074625 | 12.2475 | 12.24 | 0.0074625
GA04 | 086 | CO2 | 原始误差 | 7 | 10 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 511.3207 | 511.3138 | 11.3207 | 11.3138 | -0.006919 | 11.3207 | 11.3138 | 0.006919
GA04 | 086 | CO2 | 原始误差 | 8 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 890.0901 | 890.0819 | -9.9099 | -9.9181 | -0.0081998 | 9.9099 | 9.9181 | 0.0081998
GA04 | 086 | CO2 | 原始误差 | 9 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 9.6138 | 9.609 | 9.6138 | 9.609 | -0.0048097 | 9.6138 | 9.609 | 0.0048097
GA04 | 086 | CO2 | 原始误差 | 10 | 12 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 700 | 690.9738 | 690.9667 | -9.0262 | -9.0333 | -0.0070759 | 9.0262 | 9.0333 | 0.0070759
GA04 | 086 | H2O | 原始误差 | 1 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.40894 | 0.4116 | 0.34669 | 0.34935 | 0.002663 | 0.34669 | 0.34935 | 0.002663
GA04 | 086 | H2O | 原始误差 | 2 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.35282 | 0.35548 | 0.28992 | 0.29258 | 0.002664 | 0.28992 | 0.29258 | 0.002664
GA04 | 086 | H2O | 原始误差 | 3 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.80531 | 0.80797 | -0.28025 | -0.27759 | 0.0026665 | 0.28025 | 0.27759 | 0.0026665
GA04 | 086 | H2O | 原始误差 | 4 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3462 | 7.5871 | 7.5897 | 0.24093 | 0.24356 | 0.0026286 | 0.24093 | 0.24356 | 0.0026286
GA04 | 086 | H2O | 原始误差 | 5 | 10 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 11.568 | 11.4155 | 11.4181 | -0.15251 | -0.1499 | 0.002607 | 0.15251 | 0.1499 | 0.002607
GA04 | 086 | H2O | 原始误差 | 6 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.031247 | -0.12028 | -0.11762 | -0.15153 | -0.14887 | 0.0026618 | 0.15153 | 0.14887 | 0.0026618
GA04 | 086 | H2O | 原始误差 | 7 | 15 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 20.5538 | 20.7006 | 20.7032 | 0.14675 | 0.14933 | 0.0025726 | 0.14675 | 0.14933 | 0.0025726
GA04 | 086 | H2O | 原始误差 | 8 | 11 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 15.8727 | 16.0114 | 16.014 | 0.13873 | 0.14132 | 0.0025879 | 0.13873 | 0.14132 | 0.0025879
GA04 | 086 | H2O | 原始误差 | 9 | 8 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 8.4461 | 8.3145 | 8.3171 | -0.1316 | -0.12898 | 0.0026179 | 0.1316 | 0.12898 | 0.0026179
GA04 | 086 | H2O | 原始误差 | 10 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3877 | 7.2564 | 7.259 | -0.13126 | -0.12863 | 0.002627 | 0.13126 | 0.12863 | 0.002627
GA01 | 092 | CO2 | 简化误差 | 1 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 1028.2666 | 1028.2641 | 28.2666 | 28.2641 | -0.002483 | 28.2666 | 28.2641 | 0.002483
GA01 | 092 | CO2 | 简化误差 | 2 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 876.7392 | 876.7364 | -23.2608 | -23.2636 | -0.0027713 | 23.2608 | 23.2636 | 0.0027713
GA01 | 092 | CO2 | 简化误差 | 3 | 23 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 881.3143 | 881.3116 | -18.6857 | -18.6884 | -0.0026703 | 18.6857 | 18.6884 | 0.0026703
GA01 | 092 | CO2 | 简化误差 | 4 | 29 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 515.9761 | 515.9725 | 15.9761 | 15.9725 | -0.0035683 | 15.9761 | 15.9725 | 0.0035683
GA01 | 092 | CO2 | 简化误差 | 5 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 886.9555 | 886.953 | -13.0445 | -13.047 | -0.0025673 | 13.0445 | 13.047 | 0.0025673
GA01 | 092 | CO2 | 简化误差 | 6 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 512.7348 | 512.7311 | 12.7348 | 12.7311 | -0.0036774 | 12.7348 | 12.7311 | 0.0036774
GA01 | 092 | CO2 | 简化误差 | 7 | 32 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 800 | 811.1066 | 811.1039 | 11.1066 | 11.1039 | -0.0027572 | 11.1066 | 11.1039 | 0.0027572
GA01 | 092 | CO2 | 简化误差 | 8 | 10 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 510.8753 | 510.8715 | 10.8753 | 10.8715 | -0.0037821 | 10.8753 | 10.8715 | 0.0037821
GA01 | 092 | CO2 | 简化误差 | 9 | 12 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 700 | 689.8118 | 689.8086 | -10.1882 | -10.1914 | -0.0032617 | 10.1882 | 10.1914 | 0.0032617
GA01 | 092 | CO2 | 简化误差 | 10 | 35 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | -7.6723 | -7.6778 | -7.6723 | -7.6778 | -0.0054411 | 7.6723 | 7.6778 | 0.0054411
GA01 | 092 | H2O | 简化误差 | 1 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.41441 | 0.41131 | 0.35216 | 0.34906 | -0.0031037 | 0.35216 | 0.34906 | 0.0031037
GA01 | 092 | H2O | 简化误差 | 2 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.74019 | 0.73711 | -0.34537 | -0.34845 | -0.0030759 | 0.34537 | 0.34845 | 0.0030759
GA01 | 092 | H2O | 简化误差 | 3 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.38441 | 0.38131 | 0.32151 | 0.31841 | -0.0031047 | 0.32151 | 0.31841 | 0.0031047
GA01 | 092 | H2O | 简化误差 | 4 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3462 | 7.6387 | 7.6359 | 0.29257 | 0.28974 | -0.0028325 | 0.29257 | 0.28974 | 0.0028325
GA01 | 092 | H2O | 简化误差 | 5 | 16 | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 20.983 | 20.7161 | 20.7135 | -0.26689 | -0.26952 | -0.002629 | 0.26689 | 0.26952 | 0.002629
GA01 | 092 | H2O | 简化误差 | 6 | 15 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 20.5538 | 20.7529 | 20.7503 | 0.1991 | 0.19643 | -0.0026671 | 0.1991 | 0.19643 | 0.0026671
GA01 | 092 | H2O | 简化误差 | 7 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.96255 | 0.78578 | 0.7827 | -0.17678 | -0.17985 | -0.0030742 | 0.17678 | 0.17985 | 0.0030742
GA01 | 092 | H2O | 简化误差 | 8 | 10 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 11.568 | 11.3928 | 11.39 | -0.17521 | -0.17802 | -0.0028106 | 0.17521 | 0.17802 | 0.0028106
GA01 | 092 | H2O | 简化误差 | 9 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 3.7856 | 3.9664 | 3.9634 | 0.18081 | 0.17785 | -0.0029646 | 0.18081 | 0.17785 | 0.0029646
GA01 | 092 | H2O | 简化误差 | 10 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3877 | 7.2258 | 7.223 | -0.16184 | -0.16472 | -0.0028719 | 0.16184 | 0.16472 | 0.0028719
GA02 | 008 | CO2 | 简化误差 | 1 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 27.644 | 27.5486 | 27.644 | 27.5486 | -0.095423 | 27.644 | 27.5486 | 0.095423
GA02 | 008 | CO2 | 简化误差 | 2 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 526.2432 | 526.1588 | 26.2432 | 26.1588 | -0.084419 | 26.2432 | 26.1588 | 0.084419
GA02 | 008 | CO2 | 简化误差 | 3 | 22 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 800 | 825.8104 | 825.7336 | 25.8104 | 25.7336 | -0.076791 | 25.8104 | 25.7336 | 0.076791
GA02 | 008 | CO2 | 简化误差 | 4 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 876.5498 | 876.4756 | -23.4502 | -23.5244 | -0.074277 | 23.4502 | 23.5244 | 0.074277
GA02 | 008 | CO2 | 简化误差 | 5 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 400 | 382.2897 | 382.2077 | -17.7103 | -17.7923 | -0.082046 | 17.7103 | 17.7923 | 0.082046
GA02 | 008 | CO2 | 简化误差 | 6 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 882.4024 | 882.3258 | -17.5976 | -17.6742 | -0.076568 | 17.5976 | 17.6742 | 0.076568
GA02 | 008 | CO2 | 简化误差 | 7 | 7 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 100 | 82.4573 | 82.3582 | -17.5427 | -17.6418 | -0.099023 | 17.5427 | 17.6418 | 0.099023
GA02 | 008 | CO2 | 简化误差 | 8 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 1014.3967 | 1014.3271 | 14.3967 | 14.3271 | -0.069686 | 14.3967 | 14.3271 | 0.069686
GA02 | 008 | CO2 | 简化误差 | 9 | 37 | 61 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 986.592 | 986.5166 | -13.408 | -13.4834 | -0.075325 | 13.408 | 13.4834 | 0.075325
GA02 | 008 | CO2 | 简化误差 | 10 | 20 | 36 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 600 | 613.5528 | 613.4708 | 13.5528 | 13.4708 | -0.082047 | 13.5528 | 13.4708 | 0.082047
GA02 | 008 | H2O | 简化误差 | 1 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.60544 | 0.59508 | 0.54319 | 0.53284 | -0.010356 | 0.54319 | 0.53284 | 0.010356
GA02 | 008 | H2O | 简化误差 | 2 | 15 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 20.5538 | 21.0278 | 21.022 | 0.47398 | 0.46821 | -0.0057703 | 0.47398 | 0.46821 | 0.0057703
GA02 | 008 | H2O | 简化误差 | 3 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.62899 | 0.61846 | -0.45657 | -0.4671 | -0.010535 | 0.45657 | 0.4671 | 0.010535
GA02 | 008 | H2O | 简化误差 | 4 | 8 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 8.4461 | 8.0284 | 8.0205 | -0.41772 | -0.42558 | -0.0078634 | 0.41772 | 0.42558 | 0.0078634
GA02 | 008 | H2O | 简化误差 | 5 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.42691 | 0.41646 | 0.36401 | 0.35356 | -0.010452 | 0.36401 | 0.35356 | 0.010452
GA02 | 008 | H2O | 简化误差 | 6 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3462 | 7.6828 | 7.6749 | 0.33665 | 0.32879 | -0.0078626 | 0.33665 | 0.32879 | 0.0078626
GA02 | 008 | H2O | 简化误差 | 7 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.031247 | -0.20612 | -0.21664 | -0.23736 | -0.24789 | -0.010524 | 0.23736 | 0.24789 | 0.010524
GA02 | 008 | H2O | 简化误差 | 8 | 13 | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 11.3814 | 11.1605 | 11.1533 | -0.22096 | -0.22809 | -0.0071322 | 0.22096 | 0.22809 | 0.0071322
GA02 | 008 | H2O | 简化误差 | 9 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 3.7856 | 3.9836 | 3.9745 | 0.19803 | 0.18898 | -0.0090532 | 0.19803 | 0.18898 | 0.0090532
GA02 | 008 | H2O | 简化误差 | 10 | 7 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 6.399 | 6.2206 | 6.2122 | -0.17843 | -0.18676 | -0.0083299 | 0.17843 | 0.18676 | 0.0083299
GA03 | 079 | CO2 | 简化误差 | 1 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 877.3426 | 877.3028 | -22.6574 | -22.6972 | -0.039776 | 22.6574 | 22.6972 | 0.039776
GA03 | 079 | CO2 | 简化误差 | 2 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 1016.2499 | 1016.2119 | 16.2499 | 16.2119 | -0.037935 | 16.2499 | 16.2119 | 0.037935
GA03 | 079 | CO2 | 简化误差 | 3 | 23 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 884.6769 | 884.6369 | -15.3231 | -15.3631 | -0.040043 | 15.3231 | 15.3631 | 0.040043
GA03 | 079 | CO2 | 简化误差 | 4 | 29 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 515.0884 | 515.0438 | 15.0884 | 15.0438 | -0.044653 | 15.0884 | 15.0438 | 0.044653
GA03 | 079 | CO2 | 简化误差 | 5 | 32 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 800 | 813.4968 | 813.4557 | 13.4968 | 13.4557 | -0.041107 | 13.4968 | 13.4557 | 0.041107
GA03 | 079 | CO2 | 简化误差 | 6 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 511.3616 | 511.3172 | 11.3616 | 11.3172 | -0.044424 | 11.3616 | 11.3172 | 0.044424
GA03 | 079 | CO2 | 简化误差 | 7 | 10 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 511.2364 | 511.1923 | 11.2364 | 11.1923 | -0.0441 | 11.2364 | 11.1923 | 0.0441
GA03 | 079 | CO2 | 简化误差 | 8 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 889.9206 | 889.8803 | -10.0794 | -10.1197 | -0.040284 | 10.0794 | 10.1197 | 0.040284
GA03 | 079 | CO2 | 简化误差 | 9 | 22 | 38 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 800 | 809.5797 | 809.5389 | 9.5797 | 9.5389 | -0.04086 | 9.5797 | 9.5389 | 0.04086
GA03 | 079 | CO2 | 简化误差 | 10 | 24 | 40 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 993.187 | 993.1481 | -6.813 | -6.8519 | -0.038911 | 6.813 | 6.8519 | 0.038911
GA03 | 079 | H2O | 简化误差 | 1 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.40018 | 0.3884 | 0.33793 | 0.32615 | -0.011779 | 0.33793 | 0.32615 | 0.011779
GA03 | 079 | H2O | 简化误差 | 2 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.8393 | 0.82742 | -0.24626 | -0.25814 | -0.011877 | 0.24626 | 0.25814 | 0.011877
GA03 | 079 | H2O | 简化误差 | 3 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.32086 | 0.30904 | 0.25796 | 0.24614 | -0.011816 | 0.25796 | 0.24614 | 0.011816
GA03 | 079 | H2O | 简化误差 | 4 | 11 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 15.8727 | 16.1155 | 16.1055 | 0.24279 | 0.23283 | -0.0099588 | 0.24279 | 0.23283 | 0.0099588
GA03 | 079 | H2O | 简化误差 | 5 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3462 | 7.5752 | 7.5644 | 0.22901 | 0.21823 | -0.01078 | 0.22901 | 0.21823 | 0.01078
GA03 | 079 | H2O | 简化误差 | 6 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.031247 | -0.15298 | -0.16478 | -0.18423 | -0.19603 | -0.011802 | 0.18423 | 0.19603 | 0.011802
GA03 | 079 | H2O | 简化误差 | 7 | 10 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 11.568 | 11.4236 | 11.4132 | -0.14442 | -0.15476 | -0.010342 | 0.14442 | 0.15476 | 0.010342
GA03 | 079 | H2O | 简化误差 | 8 | 14 | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 15.7688 | 15.6276 | 15.6176 | -0.14112 | -0.15113 | -0.010005 | 0.14112 | 0.15113 | 0.010005
GA03 | 079 | H2O | 简化误差 | 9 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3877 | 7.2542 | 7.2434 | -0.13352 | -0.14429 | -0.010771 | 0.13352 | 0.14429 | 0.010771
GA03 | 079 | H2O | 简化误差 | 10 | 13 | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 11.3814 | 11.2525 | 11.2421 | -0.12898 | -0.13936 | -0.010381 | 0.12898 | 0.13936 | 0.010381
GA04 | 086 | CO2 | 简化误差 | 1 | 14 | 24 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 875.6876 | 875.6804 | -24.3124 | -24.3196 | -0.0071973 | 24.3124 | 24.3196 | 0.0071973
GA04 | 086 | CO2 | 简化误差 | 2 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 1020.4048 | 1020.3981 | 20.4048 | 20.3981 | -0.0067543 | 20.4048 | 20.3981 | 0.0067543
GA04 | 086 | CO2 | 简化误差 | 3 | 23 | 39 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 882.2687 | 882.2609 | -17.7313 | -17.7391 | -0.007721 | 17.7313 | 17.7391 | 0.007721
GA04 | 086 | CO2 | 简化误差 | 4 | 29 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 516.534 | 516.526 | 16.534 | 16.526 | -0.0079637 | 16.534 | 16.526 | 0.0079637
GA04 | 086 | CO2 | 简化误差 | 5 | 32 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 800 | 813.8873 | 813.8791 | 13.8873 | 13.8791 | -0.0081607 | 13.8873 | 13.8791 | 0.0081607
GA04 | 086 | CO2 | 简化误差 | 6 | 19 | 34 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 512.2475 | 512.24 | 12.2475 | 12.24 | -0.0074625 | 12.2475 | 12.24 | 0.0074625
GA04 | 086 | CO2 | 简化误差 | 7 | 10 | 19 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 511.3207 | 511.3138 | 11.3207 | 11.3138 | -0.006919 | 11.3207 | 11.3138 | 0.006919
GA04 | 086 | CO2 | 简化误差 | 8 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 890.0901 | 890.0819 | -9.9099 | -9.9181 | -0.0081998 | 9.9099 | 9.9181 | 0.0081998
GA04 | 086 | CO2 | 简化误差 | 9 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 9.6138 | 9.609 | 9.6138 | 9.609 | -0.0048097 | 9.6138 | 9.609 | 0.0048097
GA04 | 086 | CO2 | 简化误差 | 10 | 12 | 22 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 700 | 690.9738 | 690.9667 | -9.0262 | -9.0333 | -0.0070759 | 9.0262 | 9.0333 | 0.0070759
GA04 | 086 | H2O | 简化误差 | 1 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.40894 | 0.4116 | 0.34669 | 0.34935 | 0.002663 | 0.34669 | 0.34935 | 0.002663
GA04 | 086 | H2O | 简化误差 | 2 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.35282 | 0.35548 | 0.28992 | 0.29258 | 0.002664 | 0.28992 | 0.29258 | 0.002664
GA04 | 086 | H2O | 简化误差 | 3 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.80531 | 0.80797 | -0.28025 | -0.27759 | 0.0026665 | 0.28025 | 0.27759 | 0.0026665
GA04 | 086 | H2O | 简化误差 | 4 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3462 | 7.5871 | 7.5897 | 0.24093 | 0.24356 | 0.0026286 | 0.24093 | 0.24356 | 0.0026286
GA04 | 086 | H2O | 简化误差 | 5 | 10 | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 11.568 | 11.4155 | 11.4181 | -0.15251 | -0.1499 | 0.002607 | 0.15251 | 0.1499 | 0.002607
GA04 | 086 | H2O | 简化误差 | 6 | 15 | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 20.5538 | 20.7006 | 20.7032 | 0.14675 | 0.14933 | 0.0025726 | 0.14675 | 0.14933 | 0.0025726
GA04 | 086 | H2O | 简化误差 | 7 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.031247 | -0.12028 | -0.11762 | -0.15153 | -0.14887 | 0.0026618 | 0.15153 | 0.14887 | 0.0026618
GA04 | 086 | H2O | 简化误差 | 8 | 11 | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 15.8727 | 16.0114 | 16.014 | 0.13873 | 0.14132 | 0.0025879 | 0.13873 | 0.14132 | 0.0025879
GA04 | 086 | H2O | 简化误差 | 9 | 8 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 8.4461 | 8.3145 | 8.3171 | -0.1316 | -0.12898 | 0.0026179 | 0.1316 | 0.12898 | 0.0026179
GA04 | 086 | H2O | 简化误差 | 10 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3877 | 7.2564 | 7.259 | -0.13126 | -0.12863 | 0.002627 | 0.13126 | 0.12863 | 0.002627
GA01 | 092 | CO2 | 预测差值 | 1 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | -0.68588 | -0.6921 | -0.68588 | -0.6921 | -0.0062205 | 0.68588 | 0.6921 | 0.0062205
GA01 | 092 | CO2 | 预测差值 | 2 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 3.1497 | 3.1435 | 3.1497 | 3.1435 | -0.0061053 | 3.1497 | 3.1435 | 0.0061053
GA01 | 092 | CO2 | 预测差值 | 3 | 6 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 4.8307 | 4.8249 | 4.8307 | 4.8249 | -0.0058488 | 4.8307 | 4.8249 | 0.0058488
GA01 | 092 | CO2 | 预测差值 | 4 | 15 | 29 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 1.897 | 1.8912 | 1.897 | 1.8912 | -0.005716 | 1.897 | 1.8912 | 0.005716
GA01 | 092 | CO2 | 预测差值 | 5 | 35 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | -7.6723 | -7.6778 | -7.6723 | -7.6778 | -0.0054411 | 7.6723 | 7.6778 | 0.0054411
GA01 | 092 | CO2 | 预测差值 | 6 | 7 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 100 | 100.0091 | 100.0038 | 0.0090867 | 0.0037556 | -0.0053311 | 0.0090867 | 0.0037556 | 0.0053311
GA01 | 092 | CO2 | 预测差值 | 7 | 16 | 30 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 100 | 97.6146 | 97.6094 | -2.3854 | -2.3906 | -0.0052114 | 2.3854 | 2.3906 | 0.0052114
GA01 | 092 | CO2 | 预测差值 | 8 | 25 | 45 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 100 | 95.7088 | 95.7037 | -4.2912 | -4.2963 | -0.0050916 | 4.2912 | 4.2963 | 0.0050916
GA01 | 092 | CO2 | 预测差值 | 9 | 17 | 31 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 200 | 199.7177 | 199.7129 | -0.28232 | -0.28709 | -0.0047653 | 0.28232 | 0.28709 | 0.0047653
GA01 | 092 | CO2 | 预测差值 | 10 | 26 | 46 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 200 | 198.8983 | 198.8937 | -1.1017 | -1.1063 | -0.0046505 | 1.1017 | 1.1063 | 0.0046505
GA01 | 092 | H2O | 预测差值 | 1 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.031247 | -0.11152 | -0.11465 | -0.14277 | -0.1459 | -0.0031302 | 0.14277 | 0.1459 | 0.0031302
GA01 | 092 | H2O | 预测差值 | 2 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.027451 | -0.068642 | -0.071771 | -0.096093 | -0.099222 | -0.0031287 | 0.096093 | 0.099222 | 0.0031287
GA01 | 092 | H2O | 预测差值 | 3 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.38441 | 0.38131 | 0.32151 | 0.31841 | -0.0031047 | 0.32151 | 0.31841 | 0.0031047
GA01 | 092 | H2O | 预测差值 | 4 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.41441 | 0.41131 | 0.35216 | 0.34906 | -0.0031037 | 0.35216 | 0.34906 | 0.0031037
GA01 | 092 | H2O | 预测差值 | 5 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.74019 | 0.73711 | -0.34537 | -0.34845 | -0.0030759 | 0.34537 | 0.34845 | 0.0030759
GA01 | 092 | H2O | 预测差值 | 6 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.96255 | 0.78578 | 0.7827 | -0.17678 | -0.17985 | -0.0030742 | 0.17678 | 0.17985 | 0.0030742
GA01 | 092 | H2O | 预测差值 | 7 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 3.7856 | 3.9664 | 3.9634 | 0.18081 | 0.17785 | -0.0029646 | 0.18081 | 0.17785 | 0.0029646
GA01 | 092 | H2O | 预测差值 | 8 | 7 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 6.399 | 6.3301 | 6.3271 | -0.06893 | -0.07185 | -0.0029198 | 0.06893 | 0.07185 | 0.0029198
GA01 | 092 | H2O | 预测差值 | 9 | 8 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 8.4461 | 8.4261 | 8.4232 | -0.020009 | -0.022896 | -0.0028864 | 0.020009 | 0.022896 | 0.0028864
GA01 | 092 | H2O | 预测差值 | 10 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3877 | 7.2258 | 7.223 | -0.16184 | -0.16472 | -0.0028719 | 0.16184 | 0.16472 | 0.0028719
GA02 | 008 | CO2 | 预测差值 | 1 | 35 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 9.7707 | 9.6638 | 9.7707 | 9.6638 | -0.10686 | 9.7707 | 9.6638 | 0.10686
GA02 | 008 | CO2 | 预测差值 | 2 | 15 | 29 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 7.0308 | 6.9258 | 7.0308 | 6.9258 | -0.10504 | 7.0308 | 6.9258 | 0.10504
GA02 | 008 | CO2 | 预测差值 | 3 | 6 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | -8.6304 | -8.7349 | -8.6304 | -8.7349 | -0.10449 | 8.6304 | 8.7349 | 0.10449
GA02 | 008 | CO2 | 预测差值 | 4 | 25 | 45 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 100 | 93.088 | 92.9869 | -6.912 | -7.0131 | -0.10108 | 6.912 | 7.0131 | 0.10108
GA02 | 008 | CO2 | 预测差值 | 5 | 16 | 30 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 100 | 99.213 | 99.1133 | -0.78697 | -0.88666 | -0.099687 | 0.78697 | 0.88666 | 0.099687
GA02 | 008 | CO2 | 预测差值 | 6 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | -2.6339 | -2.7336 | -2.6339 | -2.7336 | -0.099625 | 2.6339 | 2.7336 | 0.099625
GA02 | 008 | CO2 | 预测差值 | 7 | 7 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 100 | 82.4573 | 82.3582 | -17.5427 | -17.6418 | -0.099023 | 17.5427 | 17.6418 | 0.099023
GA02 | 008 | CO2 | 预测差值 | 8 | 26 | 46 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 200 | 192.1573 | 192.0607 | -7.8427 | -7.9393 | -0.096579 | 7.8427 | 7.9393 | 0.096579
GA02 | 008 | CO2 | 预测差值 | 9 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 27.644 | 27.5486 | 27.644 | 27.5486 | -0.095423 | 27.644 | 27.5486 | 0.095423
GA02 | 008 | CO2 | 预测差值 | 10 | 17 | 31 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 200 | 202.8344 | 202.7393 | 2.8344 | 2.7393 | -0.095071 | 2.8344 | 2.7393 | 0.095071
GA02 | 008 | H2O | 预测差值 | 1 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.62899 | 0.61846 | -0.45657 | -0.4671 | -0.010535 | 0.45657 | 0.4671 | 0.010535
GA02 | 008 | H2O | 预测差值 | 2 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.031247 | -0.20612 | -0.21664 | -0.23736 | -0.24789 | -0.010524 | 0.23736 | 0.24789 | 0.010524
GA02 | 008 | H2O | 预测差值 | 3 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.42691 | 0.41646 | 0.36401 | 0.35356 | -0.010452 | 0.36401 | 0.35356 | 0.010452
GA02 | 008 | H2O | 预测差值 | 4 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.027451 | -0.039365 | -0.049801 | -0.066816 | -0.077252 | -0.010436 | 0.066816 | 0.077252 | 0.010436
GA02 | 008 | H2O | 预测差值 | 5 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.96255 | 0.83757 | 0.82715 | -0.12498 | -0.1354 | -0.010418 | 0.12498 | 0.1354 | 0.010418
GA02 | 008 | H2O | 预测差值 | 6 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.60544 | 0.59508 | 0.54319 | 0.53284 | -0.010356 | 0.54319 | 0.53284 | 0.010356
GA02 | 008 | H2O | 预测差值 | 7 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 3.7856 | 3.9836 | 3.9745 | 0.19803 | 0.18898 | -0.0090532 | 0.19803 | 0.18898 | 0.0090532
GA02 | 008 | H2O | 预测差值 | 8 | 7 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 6.399 | 6.2206 | 6.2122 | -0.17843 | -0.18676 | -0.0083299 | 0.17843 | 0.18676 | 0.0083299
GA02 | 008 | H2O | 预测差值 | 9 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3877 | 7.4862 | 7.4782 | 0.098497 | 0.090529 | -0.0079673 | 0.098497 | 0.090529 | 0.0079673
GA02 | 008 | H2O | 预测差值 | 10 | 8 | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 8.4461 | 8.0284 | 8.0205 | -0.41772 | -0.42558 | -0.0078634 | 0.41772 | 0.42558 | 0.0078634
GA03 | 079 | CO2 | 预测差值 | 1 | 35 | 59 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | -0.30495 | -0.35902 | -0.30495 | -0.35902 | -0.054068 | 0.30495 | 0.35902 | 0.054068
GA03 | 079 | CO2 | 预测差值 | 2 | 15 | 29 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 4.7229 | 4.6694 | 4.7229 | 4.6694 | -0.053475 | 4.7229 | 4.6694 | 0.053475
GA03 | 079 | CO2 | 预测差值 | 3 | 6 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 4.765 | 4.7118 | 4.765 | 4.7118 | -0.053174 | 4.765 | 4.7118 | 0.053174
GA03 | 079 | CO2 | 预测差值 | 4 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | 3.201 | 3.1485 | 3.201 | 3.1485 | -0.052474 | 3.201 | 3.1485 | 0.052474
GA03 | 079 | CO2 | 预测差值 | 5 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0 | -3.7762 | -3.8284 | -3.7762 | -3.8284 | -0.052236 | 3.7762 | 3.8284 | 0.052236
GA03 | 079 | CO2 | 预测差值 | 6 | 25 | 45 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 100 | 95.9694 | 95.918 | -4.0306 | -4.082 | -0.051433 | 4.0306 | 4.082 | 0.051433
GA03 | 079 | CO2 | 预测差值 | 7 | 16 | 30 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 100 | 96.5257 | 96.4745 | -3.4743 | -3.5255 | -0.051177 | 3.4743 | 3.5255 | 0.051177
GA03 | 079 | CO2 | 预测差值 | 8 | 7 | 15 | 气路 | co2_groupb_100ppm_ambient | 100 | 98.2473 | 98.1965 | -1.7527 | -1.8035 | -0.050829 | 1.7527 | 1.8035 | 0.050829
GA03 | 079 | CO2 | 预测差值 | 9 | 26 | 46 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 200 | 196.648 | 196.5985 | -3.352 | -3.4015 | -0.049447 | 3.352 | 3.4015 | 0.049447
GA03 | 079 | CO2 | 预测差值 | 10 | 17 | 31 | 气路 | co2_groupa_200ppm_ambient | 200 | 196.3756 | 196.3264 | -3.6244 | -3.6736 | -0.049195 | 3.6244 | 3.6736 | 0.049195
GA03 | 079 | H2O | 预测差值 | 1 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.8393 | 0.82742 | -0.24626 | -0.25814 | -0.011877 | 0.24626 | 0.25814 | 0.011877
GA03 | 079 | H2O | 预测差值 | 2 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.96255 | 0.89111 | 0.87927 | -0.071444 | -0.083282 | -0.011838 | 0.071444 | 0.083282 | 0.011838
GA03 | 079 | H2O | 预测差值 | 3 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.32086 | 0.30904 | 0.25796 | 0.24614 | -0.011816 | 0.25796 | 0.24614 | 0.011816
GA03 | 079 | H2O | 预测差值 | 4 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.031247 | -0.15298 | -0.16478 | -0.18423 | -0.19603 | -0.011802 | 0.18423 | 0.19603 | 0.011802
GA03 | 079 | H2O | 预测差值 | 5 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.40018 | 0.3884 | 0.33793 | 0.32615 | -0.011779 | 0.33793 | 0.32615 | 0.011779
GA03 | 079 | H2O | 预测差值 | 6 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.027451 | -0.057999 | -0.069765 | -0.08545 | -0.097216 | -0.011767 | 0.08545 | 0.097216 | 0.011767
GA03 | 079 | H2O | 预测差值 | 7 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 3.7856 | 3.8717 | 3.8605 | 0.086128 | 0.074944 | -0.011184 | 0.086128 | 0.074944 | 0.011184
GA03 | 079 | H2O | 预测差值 | 8 | 7 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 6.399 | 6.3056 | 6.2948 | -0.093352 | -0.10419 | -0.010841 | 0.093352 | 0.10419 | 0.010841
GA03 | 079 | H2O | 预测差值 | 9 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3462 | 7.5752 | 7.5644 | 0.22901 | 0.21823 | -0.01078 | 0.22901 | 0.21823 | 0.01078
GA03 | 079 | H2O | 预测差值 | 10 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3877 | 7.2542 | 7.2434 | -0.13352 | -0.14429 | -0.010771 | 0.13352 | 0.14429 | 0.010771
GA04 | 086 | CO2 | 预测差值 | 1 | 37 | 61 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 1004.7251 | 1004.7163 | 4.7251 | 4.7163 | -0.0087665 | 4.7251 | 4.7163 | 0.0087665
GA04 | 086 | CO2 | 预测差值 | 2 | 36 | 60 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 400 | 401.0056 | 400.9972 | 1.0056 | 0.99716 | -0.0084113 | 1.0056 | 0.99716 | 0.0084113
GA04 | 086 | CO2 | 预测差值 | 3 | 34 | 55 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 1001.8382 | 1001.8299 | 1.8382 | 1.8299 | -0.0082476 | 1.8382 | 1.8299 | 0.0082476
GA04 | 086 | CO2 | 预测差值 | 4 | 33 | 54 | 气路 | co2_groupb_900ppm_ambient | 900 | 890.0901 | 890.0819 | -9.9099 | -9.9181 | -0.0081998 | 9.9099 | 9.9181 | 0.0081998
GA04 | 086 | CO2 | 预测差值 | 5 | 32 | 53 | 气路 | co2_groupa_800ppm_ambient | 800 | 813.8873 | 813.8791 | 13.8873 | 13.8791 | -0.0081607 | 13.8873 | 13.8791 | 0.0081607
GA04 | 086 | CO2 | 预测差值 | 6 | 31 | 52 | 气路 | co2_groupb_700ppm_ambient | 700 | 698.5559 | 698.5478 | -1.4441 | -1.4522 | -0.0080966 | 1.4441 | 1.4522 | 0.0080966
GA04 | 086 | CO2 | 预测差值 | 7 | 30 | 51 | 气路 | co2_groupa_600ppm_ambient | 600 | 599.7982 | 599.7902 | -0.20179 | -0.20982 | -0.0080285 | 0.20179 | 0.20982 | 0.0080285
GA04 | 086 | CO2 | 预测差值 | 8 | 29 | 49 | 气路 | co2_groupb_500ppm_ambient | 500 | 516.534 | 516.526 | 16.534 | 16.526 | -0.0079637 | 16.534 | 16.526 | 0.0079637
GA04 | 086 | CO2 | 预测差值 | 9 | 28 | 48 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 400 | 403.5161 | 403.5082 | 3.5161 | 3.5082 | -0.0078583 | 3.5161 | 3.5082 | 0.0078583
GA04 | 086 | CO2 | 预测差值 | 10 | 24 | 40 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1000 | 993.2467 | 993.2389 | -6.7533 | -6.7611 | -0.0077782 | 6.7533 | 6.7611 | 0.0077782
GA04 | 086 | H2O | 预测差值 | 1 | 5 | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 1.0856 | 0.80531 | 0.80797 | -0.28025 | -0.27759 | 0.0026665 | 0.28025 | 0.27759 | 0.0026665
GA04 | 086 | H2O | 预测差值 | 2 | 4 | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.96255 | 0.84692 | 0.84959 | -0.11563 | -0.11297 | 0.0026657 | 0.11563 | 0.11297 | 0.0026657
GA04 | 086 | H2O | 预测差值 | 3 | 3 | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.062901 | 0.35282 | 0.35548 | 0.28992 | 0.29258 | 0.002664 | 0.28992 | 0.29258 | 0.002664
GA04 | 086 | H2O | 预测差值 | 4 | 2 | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.062249 | 0.40894 | 0.4116 | 0.34669 | 0.34935 | 0.002663 | 0.34669 | 0.34935 | 0.002663
GA04 | 086 | H2O | 预测差值 | 5 | 1 | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0.031247 | -0.12028 | -0.11762 | -0.15153 | -0.14887 | 0.0026618 | 0.15153 | 0.14887 | 0.0026618
GA04 | 086 | H2O | 预测差值 | 6 | 0 | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 0.027451 | -0.072973 | -0.070312 | -0.10042 | -0.097763 | 0.002661 | 0.10042 | 0.097763 | 0.002661
GA04 | 086 | H2O | 预测差值 | 7 | 6 | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 3.7856 | 3.8345 | 3.8371 | 0.048931 | 0.051574 | 0.0026431 | 0.048931 | 0.051574 | 0.0026431
GA04 | 086 | H2O | 预测差值 | 8 | 12 | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3462 | 7.5871 | 7.5897 | 0.24093 | 0.24356 | 0.0026286 | 0.24093 | 0.24356 | 0.0026286
GA04 | 086 | H2O | 预测差值 | 9 | 7 | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 6.399 | 6.4483 | 6.4509 | 0.049306 | 0.051933 | 0.0026275 | 0.049306 | 0.051933 | 0.0026275
GA04 | 086 | H2O | 预测差值 | 10 | 9 | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 7.3877 | 7.2564 | 7.259 | -0.13126 | -0.12863 | 0.002627 | 0.13126 | 0.12863 | 0.002627

## download_plan
Analyzer | ActualDeviceId | Gas | ModeEnterCommand | ModeExitCommand | PrimarySENCO | PrimaryValues | PrimaryCommand | SecondarySENCO | SecondaryValues | SecondaryCommand | PrimaryC0 | PrimaryC1 | PrimaryC2 | PrimaryC3 | PrimaryC4 | PrimaryC5 | SecondaryC0 | SecondaryC1 | SecondaryC2 | SecondaryC3 | SecondaryC4 | SecondaryC5 | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8
GA01 | 092 | CO2 | MODE,YGAS,FFF,2 | MODE,YGAS,FFF,1 | 1 | 1.76399e04,-2.52938e04,8.44805e03,6.86688e01,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO1,YGAS,FFF,1.76399e04,-2.52938e04,8.44805e03,6.86688e01,0.00000e00,0.00000e00 | 3 | 7.09432e00,-1.66137e-02,5.83606e-01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO3,YGAS,FFF,7.09432e00,-1.66137e-02,5.83606e-01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | 1.76399e04 | -2.52938e04 | 8.44805e03 | 6.86688e01 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 7.09432e00 | -1.66137e-02 | 5.83606e-01 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 17639.9 | -25293.8 | 8448.05 | 68.6688 | 7.0943 | -0.016614 | 0.58361 | 0 | 0
GA01 | 092 | H2O | MODE,YGAS,FFF,2 | MODE,YGAS,FFF,1 | 2 | 2.29028e03,-5.77373e03,4.82063e03,-1.40989e03,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO2,YGAS,FFF,2.29028e03,-5.77373e03,4.82063e03,-1.40989e03,0.00000e00,0.00000e00 | 4 | -2.09142e00,1.70055e-04,2.40614e00,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO4,YGAS,FFF,-2.09142e00,1.70055e-04,2.40614e00,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | 2.29028e03 | -5.77373e03 | 4.82063e03 | -1.40989e03 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | -2.09142e00 | 1.70055e-04 | 2.40614e00 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 2290.28 | -5773.73 | 4820.63 | -1409.89 | -2.0914 | 0.00017006 | 2.4061 | 0 | 0
GA02 | 008 | CO2 | MODE,YGAS,FFF,2 | MODE,YGAS,FFF,1 | 1 | -9.84979e03,2.42203e04,-2.35796e04,7.10765e03,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO1,YGAS,FFF,-9.84979e03,2.42203e04,-2.35796e04,7.10765e03,0.00000e00,0.00000e00 | 3 | 3.49836e01,-2.33398e-02,-1.27581e01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO3,YGAS,FFF,3.49836e01,-2.33398e-02,-1.27581e01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | -9.84979e03 | 2.42203e04 | -2.35796e04 | 7.10765e03 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 3.49836e01 | -2.33398e-02 | -1.27581e01 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | -9849.79 | 24220.3 | -23579.6 | 7107.65 | 34.9836 | -0.02334 | -12.7581 | 0 | 0
GA02 | 008 | H2O | MODE,YGAS,FFF,2 | MODE,YGAS,FFF,1 | 2 | 4.98068e03,-2.01856e04,2.71990e04,-1.23407e04,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO2,YGAS,FFF,4.98068e03,-2.01856e04,2.71990e04,-1.23407e04,0.00000e00,0.00000e00 | 4 | 1.37851e-01,-6.89106e-04,3.71891e-01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO4,YGAS,FFF,1.37851e-01,-6.89106e-04,3.71891e-01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | 4.98068e03 | -2.01856e04 | 2.71990e04 | -1.23407e04 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 1.37851e-01 | -6.89106e-04 | 3.71891e-01 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 4980.68 | -20185.6 | 27199 | -12340.7 | 0.13785 | -0.00068911 | 0.37189 | 0 | 0
GA03 | 079 | CO2 | MODE,YGAS,FFF,2 | MODE,YGAS,FFF,1 | 1 | -4.43727e03,1.77869e04,-2.17149e04,7.88113e03,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO1,YGAS,FFF,-4.43727e03,1.77869e04,-2.17149e04,7.88113e03,0.00000e00,0.00000e00 | 3 | 2.64515e01,-8.30766e-04,-1.76521e01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO3,YGAS,FFF,2.64515e01,-8.30766e-04,-1.76521e01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | -4.43727e03 | 1.77869e04 | -2.17149e04 | 7.88113e03 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 2.64515e01 | -8.30766e-04 | -1.76521e01 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | -4437.27 | 17786.9 | -21714.9 | 7881.13 | 26.4515 | -0.00083077 | -17.6521 | 0 | 0
GA03 | 079 | H2O | MODE,YGAS,FFF,2 | MODE,YGAS,FFF,1 | 2 | -5.45133e02,6.24375e03,-1.53072e04,1.07785e04,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO2,YGAS,FFF,-5.45133e02,6.24375e03,-1.53072e04,1.07785e04,0.00000e00,0.00000e00 | 4 | -8.11890e-01,3.86533e-04,1.08007e00,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO4,YGAS,FFF,-8.11890e-01,3.86533e-04,1.08007e00,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | -5.45133e02 | 6.24375e03 | -1.53072e04 | 1.07785e04 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | -8.11890e-01 | 3.86533e-04 | 1.08007e00 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | -545.133 | 6243.75 | -15307.2 | 10778.5 | -0.81189 | 0.00038653 | 1.0801 | 0 | 0
GA04 | 086 | CO2 | MODE,YGAS,FFF,2 | MODE,YGAS,FFF,1 | 1 | 3.02427e03,2.78606e03,-8.92806e03,3.92532e03,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO1,YGAS,FFF,3.02427e03,2.78606e03,-8.92806e03,3.92532e03,0.00000e00,0.00000e00 | 3 | 1.56335e01,5.47570e-03,-1.24798e01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO3,YGAS,FFF,1.56335e01,5.47570e-03,-1.24798e01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | 3.02427e03 | 2.78606e03 | -8.92806e03 | 3.92532e03 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 1.56335e01 | 5.47570e-03 | -1.24798e01 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 3024.27 | 2786.06 | -8928.06 | 3925.32 | 15.6335 | 0.0054757 | -12.4798 | 0 | 0
GA04 | 086 | H2O | MODE,YGAS,FFF,2 | MODE,YGAS,FFF,1 | 2 | 2.67822e02,1.07286e03,-4.24912e03,3.08311e03,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO2,YGAS,FFF,2.67822e02,1.07286e03,-4.24912e03,3.08311e03,0.00000e00,0.00000e00 | 4 | -1.47140e-01,-6.21590e-05,3.04337e-01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | SENCO4,YGAS,FFF,-1.47140e-01,-6.21590e-05,3.04337e-01,0.00000e00,0.00000e00,0.00000e00 | 2.67822e02 | 1.07286e03 | -4.24912e03 | 3.08311e03 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | -1.47140e-01 | -6.21590e-05 | 3.04337e-01 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 0.00000e00 | 267.822 | 1072.86 | -4249.12 | 3083.11 | -0.14714 | -6.2159e-05 | 0.30434 | 0 | 0

## 分析仪汇总
Analyzer | ActualDeviceId
GA01 | 092
GA02 | 008
GA03 | 079
GA04 | 086

## temperature_plan
analyzer_id | ActualDeviceId | fit_type | senco_channel | ref_temp_source | n_points | fit_ok | availability | polynomial_degree_used | rmse | max_abs_error | A | B | C | D | command_string
GA01 | 092 | cell | SENCO7 | mixed | 11 | True | available | 3 | 0.27294662746260223 | 0.5278433419744495 | -0.6963657682745299 | 1.0018815989695404 | -0.0012624644126461426 | 3.9966198434161535e-05 | SENCO7,YGAS,FFF,-6.96366e-01,1.00188e00,-1.26246e-03,3.99662e-05
GA01 | 092 | shell | SENCO8 | mixed | 11 | True | available | 3 | 0.266393205736435 | 0.5554999135702925 | -0.6739898329874235 | 0.999427962022016 | -0.0012835922802027656 | 3.513866270318811e-05 | SENCO8,YGAS,FFF,-6.73990e-01,9.99428e-01,-1.28359e-03,3.51387e-05
GA02 | 008 | cell | SENCO7 | mixed | 11 | True | available | 3 | 6.321399610337933 | 10.473305947541547 | 207.77730524775345 | -19.17655307971645 | 0.6073670058522304 | -0.00580403369934854 | SENCO7,YGAS,FFF,2.07777e02,-1.91766e01,6.07367e-01,-5.80403e-03
GA02 | 008 | shell | SENCO8 | mixed | 11 | True | available | 3 | 9.935990353669965 | 23.64282738820731 | -151.9940112919729 | 13.488049674635628 | -0.3012667520849393 | 0.0019072963572433915 | SENCO8,YGAS,FFF,-1.51994e02,1.34880e01,-3.01267e-01,1.90730e-03
GA03 | 079 | cell | SENCO7 | mixed | 11 | True | available | 3 | 0.20638171913899206 | 0.40692099727047193 | -1.0148692804061774 | 0.976290846982432 | -4.616724376061242e-05 | 3.205130568686037e-05 | SENCO7,YGAS,FFF,-1.01487e00,9.76291e-01,-4.61672e-05,3.20513e-05
GA03 | 079 | shell | SENCO8 | mixed | 11 | True | available | 3 | 0.20776854285927934 | 0.4102244943963882 | -0.854914270962194 | 0.9755731201816161 | -8.635945953244894e-05 | 3.195938936421287e-05 | SENCO8,YGAS,FFF,-8.54914e-01,9.75573e-01,-8.63595e-05,3.19594e-05
GA04 | 086 | cell | SENCO7 | mixed | 11 | True | available | 3 | 0.27009268162339184 | 0.5328218419492305 | -0.6717922210531528 | 1.0259244786064243 | -0.0017887353091228595 | 3.9005741248610876e-05 | SENCO7,YGAS,FFF,-6.71792e-01,1.02592e00,-1.78874e-03,3.90057e-05
GA04 | 086 | shell | SENCO8 | mixed | 11 | True | available | 3 | 0.3063731694173343 | 0.5696107476996346 | -0.8659340260143612 | 1.028314970548624 | -0.0015131348904803968 | 3.1621155930676534e-05 | SENCO8,YGAS,FFF,-8.65934e-01,1.02831e00,-1.51313e-03,3.16212e-05

## pressure_plan
Analyzer | ActualDeviceId | DeviceId | ReferenceSource | Samples | OffsetA_kPa | ResidualMeanAbs_kPa | ResidualMaxAbs_kPa | GaugeControllerOverlapSamples | GaugeControllerMeanAbsDiff_hPa | GaugeControllerMaxAbsDiff_hPa | PressureWriteRecommended | PressureWriteReason | Command
GA01 | 092 | 092 | 数字压力计压力hPa | 500 | -1.5864 | 1.0192 | 3.2245 | 352 | 3.3708 | 10.8266 | FALSE | ambient_open_backpressure_too_large | SENCO9,YGAS,FFF,-1.58644e00,1.00000e00,0.00000e00,0.00000e00
GA02 | 008 | 008 | 数字压力计压力hPa | 500 | -2.7688 | 0.448 | 1.2613 | 352 | 3.3708 | 10.8266 | FALSE | ambient_open_backpressure_too_large | SENCO9,YGAS,FFF,-2.76882e00,1.00000e00,0.00000e00,0.00000e00
GA03 | 079 | 079 | 数字压力计压力hPa | 500 | -2.5349 | 0.39029 | 1.5895 | 352 | 3.3708 | 10.8266 | FALSE | ambient_open_backpressure_too_large | SENCO9,YGAS,FFF,-2.53486e00,1.00000e00,0.00000e00,0.00000e00
GA04 | 086 | 086 | 数字压力计压力hPa | 500 | -4.9683 | 0.66505 | 1.9664 | 352 | 3.3708 | 10.8266 | FALSE | ambient_open_backpressure_too_large | SENCO9,YGAS,FFF,-4.96828e00,1.00000e00,0.00000e00,0.00000e00

## H2O锚点入选
Analyzer | Gas | DataScope | SelectionOrigin | PointRow | PointPhase | PointTag | PointTitle | EnvTempC | Temp | ppm_CO2_Tank | ppm_H2O_Dew | R_CO2 | R_H2O | BAR | SourceFile | SourceStamp | ActualDeviceId
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | -20 | -20.29 | 0 | 0.027451 | 1.3452 | 0.8294 | 100.12 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | -20 | -20.275 | 400 | 0.031247 | 1.2198 | 0.82995 | 99.453 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | -10 | -9.93 | 0 | 0.062249 | 1.3399 | 0.8207 | 100.812 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | -10 | -9.89 | 400 | 0.062901 | 1.2169 | 0.82108 | 100.189 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0 | 0.554 | 400 | 0.96255 | 1.213 | 0.81087 | 101.069 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 0 | 0.55 | 1000 | 1.0856 | 1.096 | 0.81146 | 103.847 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 | 10 | 10.69 |  | 3.7856 | 1.1992 | 0.77595 | 100.759 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 | 10 | 10.83 |  | 6.399 | 1.1964 | 0.76249 | 100.861 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 | 10 | 10.77 |  | 8.4461 | 1.1988 | 0.75274 | 100.756 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 20 | 21.125 |  | 7.3877 | 1.1946 | 0.74949 | 102.422 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 20 | 21.07 |  | 11.568 | 1.196 | 0.73247 | 102.475 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 20 | 21.1 |  | 15.8727 | 1.1963 | 0.71755 | 102.178 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 30 | 30.36 |  | 7.3462 | 1.1925 | 0.73934 | 103.115 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 30 | 30.364 |  | 11.3814 | 1.1919 | 0.72435 | 103.348 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 30 | 30.39 |  | 15.7688 | 1.1926 | 0.71001 | 103.311 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 | 30 | 30.38 |  | 20.5538 | 1.1934 | 0.69607 | 103.334 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 | 40 | 40.485 |  | 20.983 | 1.1859 | 0.68773 | 104.541 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA01 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 | 40 | 40.48 |  | 29.0064 | 1.1857 | 0.66817 | 104.451 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | -20 | -20.29 | 0 | 0.027451 | 1.4542 | 0.71518 | 103.496 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | -20 | -20.275 | 400 | 0.031247 | 1.3442 | 0.71655 | 102.868 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | -10 | -9.93 | 0 | 0.062249 | 1.4859 | 0.71397 | 103.67 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | -10 | -9.89 | 400 | 0.062901 | 1.357 | 0.71547 | 103.096 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0 | 0.554 | 400 | 0.96255 | 1.3697 | 0.71498 | 103.376 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 0 | 0.55 | 1000 | 1.0856 | 1.2322 | 0.7168 | 105.982 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 | 10 | 10.69 |  | 3.7856 | 1.3685 | 0.69299 | 102.569 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 | 10 | 10.83 |  | 6.399 | 1.3653 | 0.68075 | 102.486 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 | 10 | 10.77 |  | 8.4461 | 1.3685 | 0.67262 | 102.693 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 20 | 21.125 |  | 7.3877 | 1.3741 | 0.67449 | 103.43 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 20 | 21.07 |  | 11.568 | 1.3763 | 0.65936 | 103.515 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 20 | 21.1 |  | 15.8727 | 1.3769 | 0.64632 | 103.379 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 30 | 30.36 |  | 7.3462 | 1.3896 | 0.67269 | 103.907 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 30 | 30.364 |  | 11.3814 | 1.389 | 0.65956 | 103.887 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 30 | 30.39 |  | 15.7688 | 1.3895 | 0.64599 | 103.862 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 | 30 | 30.38 |  | 20.5538 | 1.3903 | 0.63358 | 103.921 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 | 40 | 40.485 |  | 20.983 | 1.3959 | 0.63289 | 104.272 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA02 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 | 40 | 40.48 |  | 29.0064 | 1.3956 | 0.61774 | 104.292 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | -20 | -20.29 | 0 | 0.027451 | 1.3517 | 0.61307 | 103.903 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | -20 | -20.275 | 400 | 0.031247 | 1.2306 | 0.61409 | 103.25 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | -10 | -9.93 | 0 | 0.062249 | 1.3584 | 0.61375 | 104.015 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | -10 | -9.89 | 400 | 0.062901 | 1.2393 | 0.61482 | 103.407 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0 | 0.554 | 400 | 0.96255 | 1.2492 | 0.61578 | 103.556 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 0 | 0.55 | 1000 | 1.0856 | 1.1313 | 0.6169 | 106.271 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 | 10 | 10.69 |  | 3.7856 | 1.2462 | 0.59712 | 102.484 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 | 10 | 10.83 |  | 6.399 | 1.243 | 0.58701 | 102.451 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 | 10 | 10.77 |  | 8.4461 | 1.2456 | 0.57991 | 102.645 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 20 | 21.125 |  | 7.3877 | 1.2539 | 0.58526 | 103.056 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 20 | 21.07 |  | 11.568 | 1.2557 | 0.57241 | 103.143 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 20 | 21.1 |  | 15.8727 | 1.2556 | 0.56078 | 103.083 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 30 | 30.36 |  | 7.3462 | 1.2635 | 0.58583 | 103.362 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 30 | 30.364 |  | 11.3814 | 1.2624 | 0.57388 | 103.254 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 30 | 30.39 |  | 15.7688 | 1.2632 | 0.56248 | 103.395 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 | 30 | 30.38 |  | 20.5538 | 1.2636 | 0.55151 | 103.571 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 | 40 | 40.485 |  | 20.983 | 1.2698 | 0.55077 | 103.641 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA03 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 | 40 | 40.48 |  | 29.0064 | 1.2696 | 0.53531 | 103.679 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 3 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | -20 | -20.29 | 0 | 0.027451 | 1.4462 | 0.74153 | 104.736 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 4 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -20°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | -20 | -20.275 | 400 | 0.031247 | 1.2977 | 0.74228 | 104.095 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 6 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | -10 | -9.93 | 0 | 0.062249 | 1.4391 | 0.74152 | 105.148 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 7 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | -10°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | -10 | -9.89 | 400 | 0.062901 | 1.2997 | 0.74248 | 104.56 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 10 | 气路 | co2_groupa_400ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳400ppm，当前大气压 | 0 | 0.554 | 400 | 0.96255 | 1.3066 | 0.74213 | 105.092 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | co2_temp_group | 11 | 气路 | co2_groupa_1000ppm_ambient | 0°C环境，二氧化碳1000ppm，当前大气压 | 0 | 0.55 | 1000 | 1.0856 | 1.174 | 0.74289 | 107.76 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 13 | 水路 | h2o_10c_30rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/30%RH，当前大气压 | 10 | 10.69 |  | 3.7856 | 1.3014 | 0.71933 | 104.704 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 20 | 水路 | h2o_10c_50rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/50%RH，当前大气压 | 10 | 10.83 |  | 6.399 | 1.2983 | 0.70621 | 104.591 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 26 | 水路 | h2o_10c_70rh_ambient | 10°C环境，湿度发生器10°C/70%RH，当前大气压 | 10 | 10.77 |  | 8.4461 | 1.3012 | 0.69863 | 104.517 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 28 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 20 | 21.125 |  | 7.3877 | 1.3072 | 0.70413 | 105.727 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 35 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 20 | 21.07 |  | 11.568 | 1.3094 | 0.68871 | 105.651 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 41 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 20°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 20 | 21.1 |  | 15.8727 | 1.3095 | 0.67487 | 105.737 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 43 | 水路 | h2o_20c_30rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/30%RH，当前大气压 | 30 | 30.36 |  | 7.3462 | 1.3156 | 0.7039 | 106.244 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 50 | 水路 | h2o_20c_50rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/50%RH，当前大气压 | 30 | 30.364 |  | 11.3814 | 1.3148 | 0.68979 | 106.348 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 56 | 水路 | h2o_20c_70rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/70%RH，当前大气压 | 30 | 30.39 |  | 15.7688 | 1.3158 | 0.67626 | 106.43 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 57 | 水路 | h2o_20c_90rh_ambient | 30°C环境，湿度发生器20°C/90%RH，当前大气压 | 30 | 30.38 |  | 20.5538 | 1.3167 | 0.66306 | 106.318 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 58 | 水路 | h2o_30c_50rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/50%RH，当前大气压 | 40 | 40.485 |  | 20.983 | 1.3205 | 0.66287 | 106.965 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086
GA04 | H2O | 按水路纠正规则 | h2o_phase | 62 | 水路 | h2o_30c_70rh_ambient | 40°C环境，湿度发生器30°C/70%RH，当前大气压 | 40 | 40.48 |  | 29.0064 | 1.3204 | 0.64442 | 107.058 | 分析仪汇总_水路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086

## H2O锚点门禁
Gas | DataScope | Analyzer | PointRow | PointPhase | PointTag | PointTitle | EnvTempC | Temp | ppm_CO2_Tank | ppm_H2O_Dew | SelectionOrigin | GateReason | GateThresholdPpmH2ODew | GateMatchedTempC | SourceFile | SourceStamp | ActualDeviceId
H2O | 按水路纠正规则 | GA01 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 10 | 10.86 | 0 | 1.1297 | co2_zero_ppm_anchor | anchor_h2o_dew_above_limit | 0.5 | 10 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 092
H2O | 按水路纠正规则 | GA02 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 10 | 10.86 | 0 | 1.1297 | co2_zero_ppm_anchor | anchor_h2o_dew_above_limit | 0.5 | 10 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 008
H2O | 按水路纠正规则 | GA03 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 10 | 10.86 | 0 | 1.1297 | co2_zero_ppm_anchor | anchor_h2o_dew_above_limit | 0.5 | 10 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 079
H2O | 按水路纠正规则 | GA04 | 14 | 气路 | co2_groupa_0ppm_ambient | 10°C环境，二氧化碳0ppm，当前大气压 | 10 | 10.86 | 0 | 1.1297 | co2_zero_ppm_anchor | anchor_h2o_dew_above_limit | 0.5 | 10 | 分析仪汇总_气路_run_20260410_132440_no_500hpa.xlsx | 20260410_132440 | 086

## 推荐运行结构提示
CheckCode | Status | Summary | Detail
single_run_scope | info | 当前自动后处理只覆盖本轮 run | 如果一次校准分成多轮完成，建议改用 merged calibration sidecar，并按 ActualDeviceId 合并后再计算最终系数。
pressure_structure | warn | 当前 run 仅包含 ambient 压力工况 | 不修改本轮结果，但若想更接近 2026-04-03 的约束力，建议后续至少保留 1 个 sealed 压力点。
h2o_anchor_coverage | warn | H2O 0ppm 气路锚点覆盖不完整 | 期望温组 [10.0]°C，当前仅匹配到 []°C，缺少 [10.0]°C。
h2o_anchor_quality_gate | warn | 本轮有 4 个 H2O 气路锚点被质量门禁剔除 | 命中 PointRow=14, 14, 14, 14。这不会改变原始点位记录，但会从 H2O 拟合中排除这些锚点。